## LISTA DE SERVICIOS
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
REGIONAL LA PAZ
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS DE APOYO
2DA CONVOCATORIA
| ITEM | SERVICIO DE MANTENIMIENTO
| 1 | REFRIGERADORES
| 4 | EQUIPOS DE FISIOTERAPIA
| 7 | EQUIPOS DE ANESTESIA
| 8 | TORRE DE LAPAROSCOPIA

## 1,REFRIGERADORES
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
1. MANTENIMIENTO DE REFRIGERADORES
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad
| CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple)
| (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | SI | NO
I. DETALLE DEL SERVICIO
Mantenimiento de refrigeradores - Clinica y Policonsultorio central Regional La Paz
DETALLES DE LOS EQUIPOS
A continuacion, se presenta el detalle de los equipos integrantes del servicio:
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO
A. REQUISITOS DEL SERVICIO
La empresa realizara las siguientes actividades de forma general:
Realizara operaciones de mantenimiento preventivo que garanticen la adecuada utilización, la buena conservación y durabilidad de los equipos.
Realizara una valoracion tecnica de cualquier defecto de los equipos que disminuya su rendimiento, produzca un mayor gasto de energía, consumibles, etc., y ponga en peligro la seguridad del equipo, o bien pueda ser propenso de averías futuras (Detallar en el informe tecnico post-servicio).
En el mantenimiento preventivo (MPP) se debe realizar:
Verificar las instalaciones donde se encuentran los equipos.
Verificación de sistema de alimentación eléctrica.
Verificar el estado fisico externo de los refrigeradores.
Verificar el funcionamiento del compresor, condensador, evaporador, iluminacion y el sistema de control.
Inspeccion y ajuste de cierre de puertas.
Verificar la nivelacion del equipo respecto al piso.
Efectuar la limpieza externa e interna.
Efectuar ajustes de temperatura de funcionamiento dentro de los parametros normales establecidos por el fabricante.
Efectuar medicion de temperatura nominal.
Realizar mediciones electricas.
Realizar ajuste de tornilleria (Si corresponde).
Todos los equipos deben estar en funcionamiento.
B. DOCUMENTACION
A la finalizacion del servicio se debera entregar la siguiente documentacion:
C. OTROS
La empresa adjudicada, debe coordinar los mantenimientos con el área de mantenimiento y/o electromedicina de Clinica y Policonsultorio de la Caja de Salud de la Banca Privada
IV. CONDICIONES DEL SERVICIO
A. PLAZO
El plazo de entrega del servicio es 15 dias calendarios, a partir de la firma de contrato y/o orden de servicio
B. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
El servicio se realizara en ambientes de: - Policonsultorio central, Calle Capitan Ravelo esq. Montevideo - Clinica Regional La Paz, Avenida Ormachea Calle 2 zona de Obrajes.
C. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas seran computables del 0,3% por dia de retraso
D. FORMA DE PAGO
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad de la unidad solicitante.
G. OTROS
El proponente adjudicado y su personal no debe infringir en lo siguiente: • No podrá subcontratar el servicio. • No podrá ingresar a personas ajenas sin previa autorización.
Contar con ropa de trabajo distintiva de la empresa y equipo de protección personal y/o bioseguridad, de acuerdo a norma contra riesgo ocupacional en cumplimiento del art. 2 del D.S. N° 108.
VOLVER

## 4,FISIOTERAPIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO
4. EQUIPOS DE FISIOTERAPIA
REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad
| CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple)
| (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | SI | NO
I. DETALLE DEL SERVICIO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE FISIOTERAPIA
caracteristicas del equipo
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO
A. REQUISITOS DEL SERVICIO
En el mantenimiento preventivo (MPP) se debe realizar:
limpieza interna y externa de los equipos
reparacion de los transductores
control de potencia de los equipos
lubricacion de partes moviles
mantenimiento correctivo de las piezas
pruebas de funcionamiento
D. ASISTENCIA TÉCNICA Y DOCUMENTACION A PRESENTAR
E. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
La empresa adjudicada, realizara los mantenimientos en día sábado, después de la firma de la orden compra o contrato.
F. OTROS
La empresa adjudica, debe coordinar los mantenimientos con el área ingeniería biomédica clinica
IV. CONDICIONES DEL SERVICIO
A. PLAZO
El plazo de entrega del servicio es 15 dias calendario, a partir de la firma de contrato y/o orden de servicio
B. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
El servicio se realizara en clinica regional La Paz, calle Ormachea c.2.
C. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas seran computables del 0,3% por dia retrasado
D. FORMA DE PAGO
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..
E. OTROS
El proponente adjudicado y su personal no debe infringir en lo siguiente: • No podrá subcontratar el servicio. • No podrá ingresar a personas ajenas sin previa autorización.
VOLVER

## 7,ANESTESIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
7. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ANESTESIA
REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad
| CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple)
| (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | SI | NO
I. DETALLE DEL SERVICIO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINAS DE ANESTESIA
caracteristicas del equipo
MARCA: DRAGUER MODELO: FABIUS GS CANTIDAD : 2 PZA
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO
A. REQUISITOS DEL SERVICIO
En el mantenimiento preventivo (MPP) se debe realizar:
Limpieza en tarjetas electrónicas del gabinete
Limpieza en sistema neumático
Revisión y limpieza en conectores
Revisión y limpieza en chasis o cubículo de tarjetas electrónicas
Revisión de buen funcionamiento en cajones
Revisión en seguros de llantas para traslado
Limpieza Interna general del equipo según fabricante
Pruebas a sensores de oxígeno.
Pruebas a sensores de flujo.
Verificación de parámetros.
Pruebas de funcionamiento mecánico en general
Revisión y pruebas a partes eléctricas
Revisión y pruebas en arranque electrónico del equipo
Revisión de fugas en sistema neumático
Revisión de presión al Oxigeno.
Revisión y pruebas de válvulas principales.
Revisión y pruebas a válvulas de ventilador.
Pruebas y revisión en las alarmas del equipo.
Limpieza al ventilador de flujo y volumen.
Pruebas y revisión a parámetros del ventilador
Revisión y limpieza al canister
Revisión a cal sodada para evaluar el cambio
Revisión y limpieza a flujometros
Calibración y Revisión de fugas en flujometros
Test de arranque.
Test de servicio.
Revisión de corrosión en tarjetas internas
Pruebas de baterías según marca y modelo
Calibración de ventilador de flujo y volumen.
Calibraciones y servicio con analizador de flujo y volumen
Revision del funcionamiento de la valvula de sobrepresion (APL)
Revision de hermetismo y la permeabilidad del circuito anestesico en su totalidad
Revision del correcto funcionamiento de sistema de ventilacion
Revision del correcto funcionamiento neumatico, electronico y de las alarmas de ventilador
B. EQUIPO MÍNIMO
La empresa debe contar con instrumentos para el mantenimiento, debidamente calibrados y comprobados.
C. PROVISIÓN DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS
El servicio de MPP y MCE deberá incluir todo el material e insumos necesarios para realizar los trabajos correspondientes.
D. ASISTENCIA TÉCNICA Y DOCUMENTACION A PRESENTAR
Protocolo de mantenimiento por equipo
Presentación de informes técnicos y protocolos será de manera única y de acuerdo al mantenimiento realizado según lo programado.
E. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
La empresa adjudicada, realizara los mantenimientos en día sábado, después de la firma de la orden compra o contrato.
F. OTROS
La empresa adjudica, debe coordinar los mantenimientos con el área ingeniería biomédica clinica
IV. CONDICIONES DEL SERVICIO
A. PLAZO
El plazo de entrega del servicio es 15 dias calendario, a partir de la firma de contrato y/o orden de servicio
B. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
El servicio se realizara en clinica regional La Paz, calle Ormachea c.2.
C. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas seran computables del 0,3% por dia retrasado
D. FORMA DE PAGO
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..
E. OTROS
El proponente adjudicado y su personal no debe infringir en lo siguiente: • No podrá subcontratar el servicio. • No podrá ingresar a personas ajenas sin previa autorización.
VOLVER

## 8,LAPAROSCOPIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
8. MANTENIMIENTO DE LA TORRE DE LAPAROSCOPIA
REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad
| CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple)
| (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | SI | NO
I. DETALLE DEL SERVICIO
MANTENIMIENTO TORRE DE LAPAROSCOPIA
caracteristicas del equipo
MARCA: AESCULAP CAMARA FULL HD 1 PZA PROCESADOR DE IMAGEN 1 PZA GRABADOR EDDYFULL 1 PZA FUENTE DE LUZ 1 PZA ELECTROBISTURI 1 PZA MONITOR TOUCH 1 PZA MONITOR PRINCIPAL 1 PZA INSUFLADOR DE CO2 1 PZA
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO
A. REQUISITOS DEL SERVICIO
Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.
Verificar la integridad física del dispositivo y sus accesorios (fuente de luz, procesador de video, cámara, neumo-insuflador, monitor de grado medico).
Limpieza general del dispositivo y sus accesorios (fuente de luz, procesador de video, cámara, neumo-insuflador, monitor de grado medico).
Verificación de daño mecánicos del dispositivo o sus accesorios (fuente de luz, procesador de video, cámara, neumo-insuflador, monitor de grado medico).
Identificar piezas sueltas o faltantes del dispositivo o sus accesorios (fuente de luz, procesador de video, cámara, neumo-insuflador, monitor de grado medico).
Verificar funcionalidad de los controles mecánicos.
Verificación de parámetros de funcionamiento indicados por el fabricante (voltaje, corriente).
Verificación del estado del cable AC (posición, aislamiento y fragilidad)
Conexión del conductor protector entre laparo-CO2-PNEU y TEM-BOMBA.
Verificación interna del equipo, inspección de tarjetas (corrosión u otros daños)
Verificación de calidad de imagen en el monitor de grado medico
Verificación de la vida útil e intensidad de la lámpara de la fuente de luz.
Verificación de la calidad de imagen capturada por la cámara.
Verificación de conectividad de todos los componentes de la torre.
Respaldo de la memoria y los datos de pacientes
Limpieza y ajuste general
Verificación de funcionamiento.
B. EQUIPO MÍNIMO
La empresa debe contar con instrumentos para el mantenimiento, debidamente calibrados y comprobados.
D. ASISTENCIA TÉCNICA Y DOCUMENTACION A PRESENTAR
Protocolo de mantenimiento por equipo
Presentación de informes técnicos y protocolos será de manera única y de acuerdo al mantenimiento realizado según lo programado.
E. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
La empresa adjudicada, realizara los mantenimientos en día sábado, después de la firma de la orden compra o contrato.
F. OTROS
La empresa adjudica, debe coordinar los mantenimientos con el área ingeniería biomédica clinica
IV. CONDICIONES DEL SERVICIO
A. PLAZO
El plazo de entrega del servicio es 15 dias calendario, a partir de la firma de contrato y/o orden de servicio
B. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
El servicio se realizara en clinica regional La Paz, calle Ormachea c.2.
C. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas seran computables del 0,3% por dia retrasado
D. FORMA DE PAGO
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..
E. OTROS
El proponente adjudicado y su personal no debe infringir en lo siguiente: • No podrá subcontratar el servicio. • No podrá ingresar a personas ajenas sin previa autorización.
VOLVER