## EQUIP MED Y ODONTO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS
REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad
| CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple)
| (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | SI | NO
I. DETALLE DEL SERVICIO
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS REGIONAL LA PAZ
ALCANCE DEL SERVICIO
Realizar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos odontologicos de la Caja de Salud de la Banca Privada.
LISTA DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO
El Servicio de mantenimiento preventivo de equipos odontologicos estará sujeta bajo cronograma de mantenimiento programado con la aprobación del encargado de mantenimiento y la unidad de Electromedicina.
A. REQUISITOS DEL SERVICIO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO E INSPECCION En el mantenimiento preventivo (MPP) se debe realizar como minimo:
1. Realizar la inspección de condiciones ambientales del equipo: humedad, vibraciones mecánicas, polvo, seguridad de la instalación eléctrica y temperatura.
2. Inspección interna y externa del equipo.
3. Limpieza externa e interna del equipo.
4. Lubricación y engrase de partes del equipo.
5. Ajuste y calibración.
6. Inspección de seguridad eléctrica
7. Inspección y corrección los desperfectos en cuanto a suministros cercanos al equipo.
8. Pruebas de funcionamiento.
9. La empresa adjudicada, una vez firmada el contrato y en coordinación con el encargado de mantenimiento y el área solicitante, deberá presentar las siguientes documentaciones: - Cronograma de mantenimiento preventivo, con fechas tentativas de intervención y con frecuencia de mantenimiento mensual, debidamente identificadas - Cronograma de inspecciones mensuales, debidamente identificadas - Protocolos de mantenimiento preventivo. - Guía rápida de manejo de equipos (cuidados, limpieza y desinfección de equipos). - Ficha técnica de cada equipo (si asi lo requiera, de acuerdo a guía de gestión de equipos) El servicio de mantenimiento preventivo y correctivo deberá incluir todo el material e insumos necesarios para realizar el trabajo correspondiente.
10. En caso de fallas graves que impidan el funcionamiento normal de un determinado equipo, la empresa deberá realizar un diagnóstico de la falla para su reparación en un plazo no mayor a 48 horas y con un informe de respaldo indicando claramente el repuesto o parte que ocasiona el desperfecto.
11. Las actividades de mantenimiento preventivo del Policonsultorio Central deberán realizarse los días sábados, previa coordinación con la Unidad de Equipamiento Médico, el área solicitante, el fiscal de servicio y/o Bienes y Servicios; asimismo, el mantenimiento correctivo y la atención de llamados de emergencia podrán efectuarse cualquier día de la semana de forma continuada, con un tiempo de respuesta no mayor a 2 horas.
OTROS SERVICIOS TECNICOS
El proponente debera presentar un plan de cambio de repuestos, plasmados en un informe por cada equipo. En caso de no tener un repuesto específico en su almacén (según costos actuales), deberá realizar gestiones y sugerir proveedores del repuesto para evitar que el equipo quede parado por demasiado tiempo
B. EQUIPO MÍNIMO
La empresa debe contar con instrumentos de medición de distintos parámetros cuya calibración sea verificable por certificación actualizada en IBMETRO. - Temperatura - Presión - Tensión - Corriente - Frecuencia - Humedad - Velocidad - Otros necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo (presentar listado de herramientas)
La empresa proponente debera contar con ropa de trabajo distintiva de la empresa y equipo de protección personal y/o bioseguridad, de acuerdo a norma contra riesgo ocupacional en cumplimiento del art. 2 del D.S. N° 108.
Demostración de dos (2) equipos de medición de los distintos parámetros de equipamiento odontológico, calibración de parámetros y control y otros necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo (presentar certificados de calibracion)
C. PROVISIÓN DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS
El servicio de MPP y MCE deberá incluir todo el material e insumos necesarios para realizar los trabajos correspondientes.
La empresa adjudicada deberá cubrir el suministro y sustitución de repuestos menores requeridos para el mantenimiento correctivo de los equipos hasta un monto acumulado máximo de Bs 400 (Cuatrocientos 00/100 Bolivianos) por mes. Los repuestos cuyo costo implique superar dicho monto debera ser informado y valorado por el area de electremedicina. Los repuestos sustituidos deberán ser entregados al encargado de Electromedicina.
D. ASISTENCIA TÉCNICA Y DOCUMENTACION A PRESENTAR
El proponente adjudicado debera presentar informes técnicos y protocolos mensuales de mantenimiento realizado según cronograma de mantenimiento.
El proponente adjudicado debera presentar informes de resumen ejecutivo mensual del mantenimiento, presentado junto a los informes técnicos y protocolos mensuales
La presentación de informes técnicos y protocolos será de manera única y de acuerdo al mantenimiento realizado según lo programado.
E. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
La empresa adjudicada deberá realizar las capacitaciones en cuanto a cuidados y manejo de equipamiento de mayor complejidad bajo un cronograma de forma semestral.
La empresa adjudicada también realizará propuestas de mejoramiento en cuanto a equipamiento como la pre-instalación de equipos de mayor complejidad.
Las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo se deberá coordinar con el encargado de Electromedicina de policonsultorio central y clinica
Equipos de medición, calibración y simulación especializados Demostración física de (2) o más equipos de medición de los distintos parámetros de equipamiento odontológico específicamente, calibración de parámetros con certificación IBMETRO actualizada, (presión, velocidad, tensión, humedad relativa, etc. Sujetos a verificación).
III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL
A. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LA EMPRESA
La empresa proponente debera contar con experiencia general en servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos medicos y odontologicos, presentando documentación pertinente de centros hospitalarios sobre reparación y mantenimiento
Acreditación de tres (3) años de experiencia general de la empresa como mínimo en servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos médicos. Presentar contratos con centros hospitalarios por servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos médicos.
Acreditación de dos (2) años de experiencia especifica de la Empresa como mínimo en el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos odontologicos. Presentar contratos con centros hospitalarios por servicios de mantenimiento preventivo y correctivo
El proponente deberá presentar en fotocopia simple la documentación que acredite la experiencia de la empresa, de acuerdo a los señalado en experiencia general y especifica (contratos, ordenes de compra u otros que considere pertinente)
B. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PERSONAL TECNICO
La empresa deberá indicar el número de ingenieros/técnicos a cargo del proyecto (mínimo 2 técnicos aparte del supervisor.
La empresa adjudicada debera presentar credenciales que acrediten ser técnicos y supervsor de la empresa y prestar sus servicios.
El personal de la empresa proponente deberá contar con experiencia en mantenimiento de equipos medicos y odontologicos en centros de salud, presentando certificados de conformidad que acrediten su experiencia en el campo de mantenimiento en equipamiento hospitalario y odontologico.
Supervisor técnico: Experiencia como profesional mínima de 4 años en servicios de supervisión de mantenimiento de equipo médico y odontológico en empresas del campo de Electromedicina de hospital o clínicas. (Presentar certificado de experiencia).
Técnico de Servicio: Experiencia profesional mínimo de 2 años en servicios de mantenimiento de equipos médicos y odontologicos en instituciones de salud: hospitales, clínicas, empresas del área de mantenimiento de equipo medico (Presentar certificado de experiencia). de acuerdo a los tecnicos mencionados
B. GARANTIAS
El proponente debe expresar su compromiso de responsabilidad del buen manejo durante el mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de los equipos. (adjuntar con la propuesta)
C. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
El servicio se realizara en las instalaciones de la CSBP - Policonsultorio Central La Paz (Sopocachi, Calle Capitán Ravelo y esquina Montevideo) - Clinica Regional La Paz (obrajes, avenida Hector Ormachea, entre calle 2 y 3.)
D. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas seran computables del 0,3% por dia retrasado
La empresa asumirá una sanción del 2% sobre el monto mensual por cada evento hasta un monto máximo de 20 %, en caso de no cumplir con el tiempo de respuesta de 2 horas en atención de llamados de emergencias. (Presentar nota de aceptación).
F. FORMA DE PAGO
El pago sera por servicio realizado (mensual), de cada trabajo de mantenimiento preventivo culminado (de acuerdo a cronograma), previa presentacion del informe tecnico de mantenimiento y protocolos de mantenimiento.
G. OTROS
El proponente adjudicado y su personal no debe infringir en lo siguiente: • No podrá subcontratar el servicio. • No podrá ingresar a personas ajenas sin previa autorización.
VALIDES DE OFERTA
EL TIEMPO DE VALIDES DE LA PRESENTE OFERTA DE 30 DIAS CALENDARIO
Firma y Sello
POTENCIAL PROPONENTE

## LISTA DE EQUIPOS
LISTADO TENTATIVA DE EQUIPAMIENTO ODONTOLOGICO
POLICONSULTORIO CENTRAL LA PAZ
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
UBICACIÓN | Nro | SICAF | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE
201 | 1 | 32-02861 | SILLON DENTAL | TAKARA BELLMONT | CLESTA EIII | AD17E0066
| 2 | 32-03738 | LOCALIZADOR DE APICAL | WOODPECKER | AI PEX | R2460553A
| 3 | 32-02622 | LAMPARA DE FOTOCURADO | DR`S LIGHT | CL DL 10 | DL05150057
| 4 | 32-01905 | EQUIPO ROTATORIO DE ENDODONCIA | NSK | ENDO MATE DT NE131 | 2530577
| 5 | 32-03583 | LAMPARA DE FOTOCURADO | WOODPECKER | I LED II | L2291497I
| 6 | 31-00677 | LOCALIZADOR DE APICAL | NSK | IPEX NE181 | 823902
| 7 | 32-01120 | RADIOVISÓGRAFO | KODAK | RVG 6100
| 8 | 32-00915 | BOMBA DE ASPIRACION | DEBI ATLANTE | CICLONE
202 | 9 | 32-03576 | SILLON DENTAL | RITTER | ULTIMATE CONFORT SMART | 21040647
| 10 | 32-03580 | ULTRASONIDO | VRN | VRN-A8 | A8Y04015
203 | 11 | 32-02031 | LAMPARA DE FOTOCURADO | COLTOLUX | LED | 311017029
| 12 | 32-03577 | SILLON DENTAL | RITTER | ULTIMATE CONFORT SMART | 21040647
| 13 | 32-03581 | ULTRASONIDO | VRN | VRN-A8 | A8Y04051
205 | 14 | 32-03630 | SILLON DENTAL | RITTER | ULTIMATE CONFORT SMART | 21040629
| 15 | 32-03623 | EQUIPO DE ULTRASONIDO | W&H | PYON 2 | 3513
| 16 | 32-02650 | RX DENTAL | BELMONT | 303-A PHOT-XII | EX15F0343
| 17 | 32-03735 | EQUIPO ROTATORIO DE ENDODONCIA | EIGHTEETH | ECONNECT S+ | EE4F0911A001
| 18 | 32-03664 | LOCALIZADOR DE APICAL | WOODPECKER | AI PEX | R2260446A
| 19 | 32-01066 | RADIOVISÓGRAFO | OWANDY | DSX 600 | 2503
| 20 | 32-02623 | LAMPARA DE FOTOCURADO | DRS LIGTH | HANDPIECE | DL08080404
| 21 | 32-03622 | LAMPARA DE FOTOCURADO | ACTEON | MINILED ACTIVE | 311443003
| 22 | 32-00916 | LOCALIZADOR DE APICAL | NSK | IPEX NE181 | 6705716
| 23 | 32-01906 | EQUIPO ROTATORIO DE ENDODONCIA | NSK | ENDO MATE DT NE131 | 3334446
206 | 24 | 32-03750 | SILLON DENTAL | TAKARA BELLMONT | CLESTA EIII | AD22G0108
| 25 | CSBP-01-09644 | LAMPARA DE FOTOCURADO | COLTENE |  | 140201509
| 26 | 32-03663 | LAMPARA DE FOTOCURADO | WOODPECKER | ILED | L2271156i
207 | 27 | 32-01836 | EQUIPO DE LUBRICACION | NSK | CARE 3 PLUS | 0M910935
| 28 | 32-03571 | LUBRICADOR DE PIEZAS DE MANO ASSITINA | W&H | ASSISTINA 301+ | 112295
| 29 | 32-02886 | BOMBA DE ASPIRACION | DEBI ATLANTE | CICLONE
208 | 30 | 32-02028 | SILLON DENTAL | BELMONT | CLESTA | AD19R0206
| 31 | 32-03666 | LAMPARA DE FOTOCURADO | WOODPECKER | ILED | L2271163i
209 | 32 | 32-02027 | SILLON DENTAL | BELMONT | CLESTA | FB1020006
| 33 | 32-02973 | LAMPARA DE FOTOCURADO | DOCTORS LIGHT | CL-DC20 | DC02150013
| 34 | 32-03572 | ULTRASONIDO PIEZOELECTRICO | ACTEON | P5 NEWTRON XS | 311116045
| 35 | 32-03665 | LAMPARA DE FOTOCURADO | WOODPECKER | ILED | L2271162i
210 | 36 | 32-03019 | SILLON DENTAL | BELMONT | CLESTA EIII | AD19D105
| 37 | 32-02941 | LAMPARA DE FOTOCURADO | DOCTORS LIGHT | CL-DC20 | DC02150018
| 38 | 32-03737 | LAMPARA DE FOTOCURADO | WOODPECKER | BIGBEN SQUARE | L2332020i
SALA DE PROCEDIMIENTOS | 39 | 32-02797 | SILLON DENTAL | OLSEN | LOGIC | 158811
| 40 | 32-02047 | EQUPO DE ULTRASONIDO | DEBI ATLANTE | PROFINEO | K017850
| 41 | 32-00830 | ELECTROBISTURI | GIMA | DIATERMO 106 | 1263545804
| 42 | 32-00654 | ASPIRADOR DE SECRECIONES | VACUTEC 800 | 0112-018 | 129800000167
| 43 | 32-01067 | RAYOS X DENTAL | DEBI | SPECTRO 870X
AIRE COMPRIMIDO | 44 | 32-04456 | COMPRESOR DE AIRE | SCHULZ | MSV 20
| 45 | 32-00865 | COMPRESOR DE AIRE | SCHULZ | MSV 20
CLINICA | 46 | 32-03009 | FISIODISPENSADOR | NSK | SURGIC PRO
volver