## LISTA DE SERVICIOS
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
REGIONAL LA PAZ
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS
| ITEM | SERVICIO DE MANTENIMIENTO
| 1 | MANTENIMIENTO DE DIGITALIZADOR CARESTREAM
| 2 | MANTENIMIENTO DE ECOGRAFO GE P9

## DIGITALIZADOR
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
MANTENIMIENTO DE DIGITALIZADOR CARESTREAM
REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad
| CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple)
| (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | SI | NO
I. DETALLE DEL SERVICIO
MANTENIMIENTO DE DIGITALIZADOR CARESTREAM
COMPONENTES DEL EQUIPO:
1.- DIGITALIZADOR (CLINICA) Marca: Carestream Modelo: Direct View Classic Componentes: CR+ Monitor + Computadora+ Lector Código de barras + 2 Chasis 8x10 + 2 Chasis 10x12 + 2 Chasis 14x14 + 2 Chasis 14x17+ Switch 2.- IMPRESORA (POLICONSULTORIO) Marca: Carestream Modelo: Direct View 6850 3.- ESTACIÓN DE TRABAJO MÉDICO RADIÓLOGO (POLICONSULTORIO) (2 Monitores , Computadora Think Scaner + Teclado + mouse)
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO
A. REQUISITOS DEL SERVICIO
Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.
· Diagnóstico del funcionamiento de los digitalizadores con las recomendaciones respectivas que servirán de base para encarar las futuras acciones de mantenimiento,
· Cronograma referencial de mantenimiento preventivo
· Protocolo de Mantenimiento Preventivo a ser utilizado
· Guía rápida de manejo del equipo
· Formulario de registro de intervenciones
Alcance del servicio: los mantenimientos a ser contratado se realizara el servicio en la regional La Paz, en los establecimientos de Clinica y Policonsultorio Central.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Digitalizador
1) Limpieza general del equipo, interna y externa de todos los componentes.
2) Lubricación del slow scan.
3) Revisión de todas las tarjetas electrónicas y limpieza de las mismas y sus conectores.
4) Recarga de software si es requerida.
5) Revisión del log de errores.
6) Calibración de la unidad óptica si es requerida.
7) Calibración de los chasis si es requerido.
8) Adición de modalidades para impresión y/o archivo de imágenes si es requerido.
9) Instalación de actualizaciones si están disponibles para el equipo
Impresora
1) Limpieza general del equipo, interna y externa de todos los componentes.
2) Revisión de todas las tarjetas electrónicas y limpieza de las mismas y sus conectores.
3) Limpieza de filtro.
4) Revisión del nivel de voltaje de la fuente de alimentación.
5) Recarga de software si es requerida.
6) Revisión del log de errores.
7) Calibración de la unidad óptica si es requerida.
8) Ajuste de SCP si es requerido.
9) Configuración de modalidades para impresión si es requerido.
10) Instalación de actualizaciones si están disponibles para el equipo.
ESTACION DE TRABAJO
1) Limpieza general del equipo, interna y externa de todos los componentes.
2) Revisión de la placa madre y fuentes de alimentación, limpieza de los conectores.
3) Revisión del RAID de discos duros.
4) Verificación de nivel de almacenamiento del equipo.
5) Verificación del BIOS y su configuración.
6) Cambio de la batería para el BIOS si es requerido.
7) Recarga de software si es requerida.
8) Revisión del log de errores.
9) Configuración de modalidades adicionales si es requerido.
INTERVENCIONES DE EMERGENCIA
Frecuencia mínima de mantenimiento a efectuarse: a requerimiento, durante la vigencia del servicio
Se debe atender los requerimientos de la CSBP para mantenimiento Correctivo en un plazo no mayor a 24 horas una vez notificada la falla (la notificación podrá ser vía teléfono, escrita o por email), los requerimientos que la CSBP consideren de emergencia para el funcionamiento del equipo deben ser atendidos en cualquier día de la semana de lunes a domingo de forma continuada con un tiempo de respuesta no mayor a 3 horas (Manifestar su aceptacion)
En caso de fallas graves que impidan el funcionamiento normal de un determinado de los equipos, la empresa debe dar un diagnóstico de la falla para su reparación en un plazo no mayor a 48 horas y con un informe respaldatorio indicando claramente el repuesto o parte que ocasiona el desperfecto. (Manifestar su aceptacion)
OTROS SERVICIOS TECNICOS
Se deberá realizar las capacitaciones en cuanto a cuidados y manejo de equipamiento de mayor complejidad bajo cronograma de forma semestral.
Se deberá presentar un plan de cambio de repuestos, plasmados en un informe por cada equipo. En caso de no tener un repuesto específico en su almacén (según costos actuales), deberá realizar gestiones y sugerir proveedores del repuesto para evitar que el equipo quede parado por demasiado tiempo
Verificación de funcionamiento.
B. EQUIPO MÍNIMO
La empresa debe contar con instrumentos para el mantenimiento, debidamente calibrados y comprobados.
C. PROVISIÓN DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS
El servicio de MPP y MCE deberá incluir todo el material e insumos necesarios para realizar los trabajos correspondientes.
D. ASISTENCIA TÉCNICA Y DOCUMENTACION A PRESENTAR
Protocolo de mantenimiento por equipo
Presentación de informes técnicos y protocolos será de manera única y de acuerdo al mantenimiento realizado según lo programado.
E. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
La empresa adjudicada, realizara los mantenimientos en coordinacion de las unidades mantenimietno y electromedicina
III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL
A. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PERSONAL TECNICO
el personal de la empresa debe contar con certificacion de la marca CARESTREAM. Para brindar el soporte
La empresa debe contar con personal tecnico con base en la ciudad de La Paz.
IV. CONDICIONES DEL SERVICIO
B. DURACION DEL SERVICIO
365 DIAS CALENDARIO (1 AÑO) a partir del dia siguiente de la suscripcion de contrato/orden de servicio, mismo que comprende: 1. 2 [dos] servicios de mantenimiento preventivo semestral, mismo que debe ser coordinado con el area tecnica y/o solicitante. 2. Atencion a intervenciones y llamadas de emergencia, en relacion a fallas o apoyo al operador o servicio tecnico.
B. GARANTIAS
El proponente debe expresar su compromiso de responsabilidad del buen manejo durante el mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de los equipos. (adjuntar con la propuesta)
C. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
El servicio se realizara regional La Paz: 1 clinica regional y policonsultorio central
D. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas seran computables del 0,3% por dia retrasado
F. FORMA DE PAGO
El pago sera por servicio realizado (2 pagos), de cada trabajo de mantenimiento preventivo culminado, previa presentacion del informe tecnico de mantenimiento, protocolo de mantenimiento.
G. OTROS
El proponente adjudicado y su personal no debe infringir en lo siguiente: • No podrá subcontratar el servicio. • No podrá ingresar a personas ajenas sin previa autorización.
VOLVER

## ECOGRAFO P9
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
MANTENIMIENTO DE ECOGRAFO GENERAL ELECTRIC P9
REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad
| CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple)
| (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | SI | NO
I. DETALLE DEL SERVICIO
MANTENIMIENTO ECOGRAFO GENERAL ELECTRIC P9
COMPONENTES DEL EQUIPO:
1.- ECOGRAFO Marca: General Electric Modelo: P9 Componentes: - Transductores - Intracavitario E8CS-RS - Volumetrico RAB 2-6 - Lineal ML6-15 - Sectorial 3SC-RS - Convexo C1-5 - Lineal 9L-RS - Lineal L8-18I - Impresora Termica Digital escala de grises y a color - UPS y lector de DVD
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO
A. REQUISITOS DEL SERVICIO
Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.
1) Diagnóstico del funcionamiento del ecografo con las recomendaciones respectivas que servirán de base para encarar las futuras acciones de mantenimiento,
2) Cronograma referencial de mantenimiento preventivo
3) Protocolo de Mantenimiento Preventivo a ser utilizado
4) Guía rápida de manejo del equipo
5) Formulario de registro de intervenciones
Alcance del servicio: los mantenimientos a ser contratados se realizara el servicio en la regional La Paz, en los establecimientos del Policonsultorio Central.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
En el mantenimiento preventivo (MPP) se debe realizar como minimo:
1) Limpieza y verificacion de transductores
2) Limpieza y verificacion de la consola principal (botones, perillas, teclado y trackball)
3) Limpieza y verificacion del panel tactil del monitor
4) Limpieza y verificacion de las partes moviles (ruedas, giuro, frenos, brazo de soporte y suspension)
5) Verificacion y actualizacion de software
6) Configuracion de parametros
7) Verificacion de memoria interna
8) Limpieza de filtros
9) Limpieza de placas internas
10) Limpieza de puertos de conexión
11) Pruebas de funcionamiento incluyendo pruebas preliminares y deteccion de roturas, sombras y defectos de imagen en transductores, control de estado de etiquetas y adevertencias
12) Revision de alimentacion electrica (enchufe, cable de poder, proteccion electrica)
13) Pruebas de impresión, conectividad y calidad de imagen de impresora termica
14) Prueba de señales audibles (alarmas, estudios, etc)
INTEVENCIONES DE EMERGENCIA
Frecuencia mínima de mantenimiento a efectuarse: a requerimiento, durante la vigencia del servicio
Se debe atender los requerimientos de la CSBP para mantenimiento Correctivo en un plazo no mayor a 24 horas una vez notificada la falla (la notificación podrá ser vía teléfono, escrita o por email), los requerimientos que la CSBP consideren de emergencia para el funcionamiento del equipo deben ser atendidos en cualquier día de la semana de lunes a domingo de forma continuada con un tiempo de respuesta no mayor a 3 horas (Manifestar su aceptacion)
En caso de fallas graves que impidan el funcionamiento normal de un determinado de los equipos, la empresa debe dar un diagnóstico de la falla para su reparación en un plazo no mayor a 48 horas y con un informe respaldatorio indicando claramente el repuesto o parte que ocasiona el desperfecto. (Manifestar su aceptacion)
OTROS SERVICIOS TECNICOS
Se deberá realizar las capacitaciones en cuanto a cuidados y manejo de equipamiento de mayor complejidad bajo cronograma de forma semestral.
Se deberá presentar un plan de cambio de repuestos, plasmados en un informe por cada equipo. En caso de no tener un repuesto específico en su almacén (según costos actuales), deberá realizar gestiones y sugerir proveedores del repuesto para evitar que el equipo quede parado por demasiado tiempo
Verificación de funcionamiento.
B. EQUIPO MÍNIMO
La empresa debe contar con instrumentos para el mantenimiento, debidamente calibrados y comprobados.
C. PROVISIÓN DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS
El servicio de MPP y MCE deberá incluir todo el material e insumos necesarios para realizar los trabajos correspondientes.
D. ASISTENCIA TÉCNICA Y DOCUMENTACION A PRESENTAR
Protocolo de mantenimiento por equipo
Presentación de informes técnicos y protocolos será de manera única y de acuerdo al mantenimiento realizado según lo programado.
E. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
La empresa adjudicada, realizara los mantenimientos en coordinacion de las unidades mantenimietno y electromedicina
III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL
A. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PERSONAL TECNICO
El personal de la empresa debe contar con certificacion de la marca General Electric. Para brindar el soporte
La empresa debe contar con personal tecnico con base en la ciudad de La Paz.
IV. CONDICIONES DEL SERVICIO
B. DURACION DEL SERVICIO
365 DIAS CALENDARIO (1 AÑO) a partir del dia siguiente de la suscripcion de contrato/orden de servicio, mismo que comprende: 1. 2 [dos] servicios de mantenimiento preventivo semestral, mismo que debe ser coordinado con el area tecnica y/o solicitante. 2. Atencion a intervenciones y llamadas de emergencia, en relacion a fallas o apoyo al operador o servicio tecnico.
B. GARANTIAS
El proponente debe expresar su compromiso de responsabilidad del buen manejo durante el mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de los equipos. (adjuntar con la propuesta)
C. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
El servicio se realizara en el policonsultorio central de la CSBP (Sopocachi, Calle Capitán Ravelo y esquina Montevideo)
D. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas seran computables del 0,3% por dia retrasado
F. FORMA DE PAGO
El pago sera por servicio realizado (2 pagos), de cada trabajo de mantenimiento preventivo culminado, previa presentacion del informe tecnico de mantenimiento, protocolo de mantenimiento.
G. OTROS
El proponente adjudicado y su personal no debe infringir en lo siguiente: • No podrá subcontratar el servicio. • No podrá ingresar a personas ajenas sin previa autorización.
VOLVER