## LISTA DE SERVICIOS
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
REGIONAL LA PAZ
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOSDE APOYO
| ITEM | SERVICIO DE MANTENIMIENTO
| 1 | REFRIGERADORES
| 2 | EQUIPOS OFTALMOLOGIA
| 3 | AUTOCLAVE
| 4 | EQUIPOS DE FISIOTERAPIA
| 5 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL
| 6 | ARCO EN C
| 7 | EQUIPOS DE ANESTESIA
| 8 | TORRE DE LAPAROSCOPIA
| 9 | VENTILADOR PARA RESPIRACION ASISTIDA
| 10 | MANTENIMIENTO INSTRUMENTAL QUIRURGICO
| 11 | MONITORES DE SIGNOS VITALES
| 12 | VENTILADOR DRAGUER SAVINA
| 13 | DIGITALIZADOR DE PLACAS DENTALES
| 14 | EQUIPO DE RX PANORAMICO/TOMOGRAFIA
| 15 | VIDEOCOLPOSCOPIO

## LISTA DE EQUIPOS (hidden)
EQUIPO | MARCA | MODELO
AUTOREFRACTOMETRO | REICHERT | RK600
AUTOREFRACTOMETRO | REICHERT | RK600
FOROPTERO | REICHERT | MAGNON
FOROPTERO | REICHERT | MAGNON
LAMPARA DE HENDIDURA | TAKAGI | 300XL
LAMPARA DE HENDIDURA | TAKAGI | 300XL
LENSOMETRO | REICHERT | AL 500
LENSOMETRO | REICHERT | AL 500
PROYECTOR DE OPTOTIPOS | REICHERT | AP-250
PROYECTOR DE OPTOTIPOS | REICHERT | AP-250
SILLON OFTALMOLOGICO | GIGANTE | EXPRESION
SILLON OFTALMOLOGICO | TAKAGI | UN-21
EQUIPO | MARCA | MODELO
BAÑO DE COMPRESAS | CHATTANOOGA | M4
BAÑO DE HIDROTERAPIA | ENRAF NONIUS | TINA
BAÑO DE PARAFINA | ENRAF NONIUS | BAÑO DE PARAFINA
BAÑO DE PARAFINA | ENRAF NONIUS | BAÑO DE PARAFINA
CAMPOS MAGNETICO PORTATILES CALIENTES | ITO | HM-2SC-A
ELECTROESTIMULADOR | CHATANOGGA
ELECTROESTIMULADOR | ENRAF NONIUS
ELECTROESTIMULADOR | ENRAF NONIUS
ELECTROTERAPIA | ENRAF NONIUS | ENDOMED 982
ELECTROTERAPIA | ENRAF NONIUS | ENDOMED 982
ELECTROTERAPIA | S/D | S/D
ELECTROTERAPIA | PHYACTION | 740
ELECTROTERAPIA | ENRAF NONIUS | ENDOMED 482
ELECTROTERAPIA | ENRAF NONIUS | SONOPULS 492
ELECTROTERAPIA | ENRAF NONIUS | SONOPULS 492
ELECTROTERAPIA | ENRAF NONIUS | ENDOMED 482
ELECTROTERAPIA COMBINADA | ENRAF NONIUS | SONOPLUS 492
ELECTROTERAPIA COMBINADA | ENRAF NONIUS | SONOPULS 492
EQUIPO DE CAMPÒS MAGNETICOS | ITO-CHUO MEDICAL SISTEM | HM-2SC-A
EQUIPO DE CORRIENTES INTERFACIALES | ENDOMED | 582
EQUIPO DE ELECTROTERAPIA PORTATIL | ENRAF NONIUS | TENSMEDS84
EQUIPO DE EMG | MYOMED | 932
EQUIPO DE ONDA CORTA | ENRAF NONIUS | CURAPULS 970
EQUIPO MULTICORRIENTE | ENRAF NONIUS | ENDOMED 684V
LAMPARA DE EXAMEN | CARCI | 3014
LAMPARA INFRARROJA | CARCI | INFRA VERME
LAMPARA INFRARROJA | S/D | S/D
LASER DE BARRIDO | EME SRL | PR999 8W
MAGNETOTERAPIA | ENRAF NONIUS | TENSMED 911
MASAJEADORES ELECTRICOS | RAYMAX | VITER VR-7N
MASAJEADORES ELECTRICOS | RAYMAX | VITER VR-7N
MASAJEADORES ELECTRICOS | RAYMAX | VITER VR-7N
NEBULIZADOR ULTRASONICO
NEBULIZADOR ULTRASONICO
TENS
TENS
TENS - NEUROESTIMULADOR | ENRAF NONIUS | TENSMED S84
TENS - NEUROESTIMULADOR | ENRAF NONIUS | TENSMED S84
TENS - NEUROESTIMULADOR | ENRAF NONIUS | TENSMED S84
TENS - NEUROESTIMULADOR | ENRAF NONIUS | TENSMED S84
TENS - NEUROESTIMULADOR | ENRAF NONIUS | TENSMED S84
TENS - NEUROESTIMULADOR | ENRAF NONIUS | TENSMED S84
TENS ANALGESICO | ENRAF NONIUS | TENSMED 911
TENS ANALGESICO
TENS ANALGESICO | TRIO 300 | TRIO 300
TENS ANALGESICO
TENS ANALGESICO
TENS ESTIMULANTE | ENRAF NONIUS | TENSMED 931
TENS PORTATIL | ENRAF NONIUS | TENSMED 82
TENS PORTATIL | ENRAF NONIUS | TENSMED 82
ULTRASONIDO PORTATIL | ENRAF NONIUS | SONOPLUS 190 STATUS
ULTRASONIDO TERAPEUTICO | ENRAF NONIUS | SONO PULS 591
ULTRASONIDO TERAPEUTICO | ENRAF NONIUS | SONO PULS 591
ULTRASONIDO TERAPEUTICO | ITO | US - 750
ULTRASONIDO TERAPEUTICO | SONOPLUS | 692
ULTRASONIDO TERAPEUTICO | SONOPLUS | 492
REFRIGERADOR
REFRIGERADOR DE DOS CUERPOS | ASBER | ARR-37-G
REFRIGERADOR | HELMER SCIENTIFIC | HLR 111

## REFRIGERADORES
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
MANTENIMIENTO DE REFRIGERADORES
REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad
| CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple)
| (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | SI | NO
I. DETALLE DEL SERVICIO
Mantenimiento de refrigeradores - Clinica y Policonsultorio central Regional La Paz
DETALLES DE LOS EQUIPOS
A continuacion, se presenta el detalle de los equipos integrantes del servicio:
REFRIGERADORES MPP: 4 REFRIGERADORES CONSERVADORES MPP: 2 CONSERVADORES REFRIGERADOR MCE: 1 REFRIGERADOR
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO
A. REQUISITOS DEL SERVICIO
La empresa realizara las siguientes actividades de forma general:
Realizara operaciones de mantenimiento preventivo que garanticen la adecuada utilización, la buena conservación y durabilidad de los equipos.
Realizara una valoracion tecnica de cualquier defecto de los equipos que disminuya su rendimiento, produzca un mayor gasto de energía, consumibles, etc., y ponga en peligro la seguridad del equipo, o bien pueda ser propenso de averías futuras (Detallar en el informe tecnico post-servicio).
En el mantenimiento preventivo (MPP) se debe realizar:
Verificar las instalaciones donde se encuentran los equipos.
Verificación de sistema de alimentación eléctrica.
Verificar el estado fisico externo de los refrigeradores.
Verificar el funcionamiento del compresor, condensador, evaporador, iluminacion y el sistema de control.
Verificar la nivelacion del equipo respecto al piso.
El servicio de MPP y MCE deberá incluir todo el material e insumos necesarios para realizar los trabajos correspondientes.
Efectuar medicion de temperatura nominal.
Realizar ajuste de tornilleria (Si corresponde).
Mantenimiento correctivo, ajustar el controlador y reactivar el compresor, recarga de gas de acuerdo a caracteristicas del refrigerador.
Todos los equipos deben estar en funcionamiento.
B. EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS
La empresa debe contar con instrumentos para el mantenimiento, debidamente calibrados y comprobados.
El servicio de MPP y MCE deberá incluir todo el material e insumos necesarios para realizar los trabajos correspondientes.
C. ASISTENCIA TÉCNICA Y DOCUMENTACION A PRESENTAR
La empresa adjudicada debe presentar la siguiente documentacion: * Protocolos de mantenimiento de manera única y por equipo. * Informe tecnico detallado por cada equipo con respaldos fotograficos y de acuerdo al mantenimiento realizado. * nota de garantia de mantenimiento. (Dos ejemplares originales en físico y una copia digital), (manifestar aceptacion)
D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
La empresa adjudicada, realizara los mantenimientos en día sábado, posterior a la firma de la orden compra o contrato y bajo coordinacion.
El proponente debe expresar su compromiso de responsabilidad del buen manejo durante el mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de los equipos. (adjuntar con la propuesta)
La empresa adjudicada, debe coordinar los mantenimientos con el área de mantenimiento y/o electromedicina de Clinica y Policonsultorio de la Caja de Salud de la Banca Privada
III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL
A. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LA EMPRESA A SER CONTRATADA
Experiencia general no menor a dos años (adjuntar documentación)
IV. CONDICIONES DEL SERVICIO
A. PLAZO
El plazo de entrega del servicio es 15 dias calendario, a partir de la firma de contrato o orden de servicio
B. GARANTIAS Y/O COMPROMISOS
La empresa adjudicada deberá presentar una garantia de buen funcionamiento como mínimo 60 días calendario.(Adjuntar al informe tecnico posterior a la ejecucion del servicio)
C. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
El servicio se realizara en ambientes de: - Policonsultorio central, Calle Capitan Ravelo esq. Montevideo - Clinica Regional La Paz, Avenida Ormachea Calle 2 zona de Obrajes. - Policonsultorio Preventivo, Edificio Gundlash esquina, Federico Zuazo &, Reyes Ortiz
D. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas seran computables del 0,3% por dia de retraso
F. FORMA DE PAGO
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad de la unidad solicitante.
G. OTROS
El proponente adjudicado y su personal no debe infringir en lo siguiente: • No podrá subcontratar el servicio. • No podrá ingresar a personas ajenas sin previa autorización.
Contar con ropa de trabajo distintiva de la empresa y equipo de protección personal y/o bioseguridad, de acuerdo a norma contra riesgo ocupacional en cumplimiento del art. 2 del D.S. N° 108.
VOLVER

## OFTALMOLOGIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO
EQUIPOS DE OFTALMOLOGIA
REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad
| CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple)
| (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | SI | NO
I. DETALLE DEL SERVICIO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE OFTALMOLOGIA
caracteristicas del equipo
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO
A. REQUISITOS DEL SERVICIO
En el mantenimiento se debe realizar:
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Reparacion de refractores de proyector de optotipos
Centrado y alineacion optica
Verificacion de distancia focal y nitidez
Alineacion de filamentos de proyectores y calibracion
Revision de receptor IR, limpieza de control remoto
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Limpieza interna de equipos
Limpieza micrometrica de prismas y lentes.
Revision del sistema hidrauilco de elevacion de sillon oftalmologico
Reparacion de lentes (De equipo forptero)
Inspeccion de optica externa
Revision y ajustes de impresoras internas de los equipos que correspondan
Calibracion del sistema aplicando ojo esquematico de calibracion.
Comprobacion de estado de cable de alimentacion, fusibles y conexión internas por personal calificado.
Pruebas de funcionamiento
B. EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS
La empresa debe contar con instrumentos para el mantenimiento, debidamente calibrados y comprobados.
El servicio de MPP y MCE deberá incluir todo el material e insumos necesarios para realizar los trabajos correspondientes.
C. ASISTENCIA TÉCNICA Y DOCUMENTACION A PRESENTAR
La empresa adjudicada debe presentar la siguiente documentacion: * Protocolos de mantenimiento de manera única y por equipo. * Informe tecnico detallado por cada equipo con respaldos fotograficos y de acuerdo al mantenimiento realizado. * nota de garantia de mantenimiento. (Dos ejemplares originales en físico y una copia digital).
D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
La empresa adjudicada, realizara los mantenimientos en día sábado, posterior a la firma de la orden compra o contrato y bajo coordinacion.
El proponente debe expresar su compromiso de responsabilidad del buen manejo durante el mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de los equipos. (adjuntar con la propuesta)
La empresa adjudicada, debe coordinar los mantenimientos con el área de mantenimiento y/o electromedicina de Clinica y Policonsultorio de la Caja de Salud de la Banca Privada
III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL
A. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LA EMPRESA A SER CONTRATADA
Experiencia general no menor a dos años en servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos de equipos medicos
IV. CONDICIONES DEL SERVICIO
A. PLAZO
El plazo de entrega del servicio es 15 dias calendario, a partir de la firma de contrato y/o orden de servicio
B. GARANTIAS
La empresa adjudicada deberá presentar una garantia de buen funcionamiento como mínimo 60 días calendario.(Adjuntar al informe tecnico posterior a la ejecucion del servicio)
C. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
El servicio se realizara en Policonsultorio central, Calle Capitan Ravelo esq. Montevideo, Piso 4.
D. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas seran computables del 0,3% por dia retrasado
F. FORMA DE PAGO
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..
G. OTROS
El proponente adjudicado y su personal no debe infringir en lo siguiente: • No podrá subcontratar el servicio. • No podrá ingresar a personas ajenas sin previa autorización.
VOLVER

## AUTOCLAVES
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO
DE AUTOCLAVES
REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad
| CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple)
| (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | SI | NO
I. DETALLE DEL SERVICIO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AUTOCLAVES
caracteristicas del equipo
MARCA : MATACHANA MODELO : SC500 CANTIDAD : 2 EQUIPOS
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO
A. REQUISITOS DEL SERVICIO
En el mantenimiento preventivo (MPP) se debe realizar:
Limpieza integral externa e interna del equipo.
Limpieza y cambio de filtros de la planta de tratamiento de agua
Limpieza de la cámara de esterilización, utilizando productos de limpieza que no contengan cloro. (de acuerdo a recomendación de fabrica)
Limpieza de superficies externas inoxidables con un detergente suave.
Revisión y limpieza sistema electrónico. (Revisión de la tarjeta electrónica, terminales, conectores, teclado, display).
Revisión y ajuste del sistema eléctrico. (Resistencias de calentamiento, cable de potencia, fusibles)
Revisión y limpieza de válvula de seguridad, válvula de descarga aire/vapor, válvula de drenaje, remplazo de cable de traccion de la puerta de ambos autoclaves
Revisión y limpieza del tanque, cubierta, bandeja difusora.
Revision, verificacion y ajuste del suministro de aire para el autoclave
Revision y mantenimiento al sistema de tratamiento de agua: Aumento de aire a la bomba de agua en su caso remplazar la membrana del hidrocel, revision de la recina en cada ablandador, revision de la bomba y remplazo de los retenes si el caso necesitara.Verificación de funcionamiento.
El servicio de MPP y MCE deberá incluir todo el material e insumos necesarios para realizar los trabajos correspondientes.
C. PROVISIÓN DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS
D. ASISTENCIA TÉCNICA Y DOCUMENTACION A PRESENTAR
La empresa adjudicada debe presentar la siguiente documentacion: * Protocolos de mantenimiento de manera única y por equipo. * Informe tecnico detallado por cada equipo con respaldos fotograficos y de acuerdo al mantenimiento realizado. * nota de garantia de mantenimiento. (Dos ejemplares originales en físico y una copia digital).
E. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
La empresa adjudicada, realizara los mantenimientos en día sábado, posterior a la firma de la orden compra o contrato y bajo coordinacion.
F. OTROS
El proponente debe expresar su compromiso de responsabilidad del buen manejo durante el mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de los equipos. (adjuntar con la propuesta)
La empresa adjudica, debe coordinar los mantenimientos con el área ingeniería biomédica o coordinador de mantenimiento
III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL
A. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LA EMPRESA A SER CONTRATADA
Experiencia general no menor a dos años en servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos de esterilizacion a vapor
IV. CONDICIONES DEL SERVICIO
A. PLAZO
El plazo de entrega del servicio es 15 dias calendario, a partir de la firma de contrato y/o orden de servicio
B. GARANTIAS
La empresa adjudicada deberá presentar una garantia de buen funcionamiento como mínimo 60 días calendario.(Adjuntar al informe tecnico posterior a la ejecucion del servicio)
C. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
El servicio se realizara en clinica regional La Paz, calle Ormachea c.2.
D. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas seran computables del 0,3% por dia retrasado
F. FORMA DE PAGO
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..
G. OTROS
El proponente adjudicado y su personal no debe infringir en lo siguiente: • No podrá subcontratar el servicio. • No podrá ingresar a personas ajenas sin previa autorización.
VOLVER

## FISIOTERAPIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO
EQUIPOS DE FISIOTERAPIA
REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad
| CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple)
| (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | SI | NO
I. DETALLE DEL SERVICIO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE FISIOTERAPIA
caracteristicas del equipo
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO
A. REQUISITOS DEL SERVICIO
En el mantenimiento preventivo (MPP) se debe realizar:
Limpieza interna y externa de los equipos
Control de potencia de los equipos
Reparacion de los transductores
Limpieza de contactos de electrodos
Verificar el funcionamiento correcto del botón de parada de emergencia del paciente.
Limpiar las paredes internas del tanque cuando esté vacío y frío (evitar objetos punzantes que dañen el revestimiento).
Revisar el estado de las escobillas del motor (si aplica) y limpiar los ejes de transmisión de movimiento
BAÑO DE PARAFINA
Inspeccionar mecánicamente el equipo: verificar que no existan ruidos extraños, vibraciones excesivas o sobrecalentamiento del motor durante su uso continuo
Calibración térmica: Medir la temperatura interna con un termómetro patrón digital para asegurar que el termostato mantenga la parafina
Verificar el correcto funcionamiento de las resistencias de calentamiento y el aislamiento térmico externa
verificacion forma de onda, frecuencia e intensidad reeal coincidan con los programados
pruebas de seguridad electrica, medicion de corrientes de fuga e impedancia a tierra
pruebas de funcionamiento
B. EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS
La empresa debe contar con instrumentos para el mantenimiento, debidamente calibrados y comprobados.
El servicio de MPP y MCE deberá incluir todo el material e insumos necesarios para realizar los trabajos correspondientes.
C. ASISTENCIA TÉCNICA Y DOCUMENTACION A PRESENTAR
La empresa adjudicada debe presentar la siguiente documentacion: * Protocolos de mantenimiento de manera única y por equipo. * Informe tecnico detallado por cada equipo con respaldos fotograficos y de acuerdo al mantenimiento realizado. * nota de garantia de mantenimiento. (Dos ejemplares originales en físico y una copia digital).
D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
La empresa adjudicada, realizara los mantenimientos en día sábado, posterior a la firma de la orden compra o contrato y bajo coordinacion.
El proponente debe expresar su compromiso de responsabilidad del buen manejo durante el mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de los equipos. (adjuntar con la propuesta)
La empresa adjudica, debe coordinar los mantenimientos con el área ingeniería biomédica o coordinador de mantenimiento
III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL
A. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LA EMPRESA A SER CONTRATADA
Experiencia general no menor a dos años en servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos de equipos medicos
IV. CONDICIONES DEL SERVICIO
A. PLAZO
El plazo de entrega del servicio es 15 dias calendario, a partir de la firma de contrato y/o orden de servicio
B. GARANTIAS
La empresa adjudicada deberá presentar una garantia de buen funcionamiento como mínimo 60 días calendario.(Adjuntar al informe tecnico posterior a la ejecucion del servicio)
C. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
El servicio se realizara en clinica regional La Paz, calle Ormachea c.2.
D. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas seran computables del 0,03% por dia retrasado
F. FORMA DE PAGO
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..
G. OTROS
El proponente adjudicado y su personal no debe infringir en lo siguiente: • No podrá subcontratar el servicio. • No podrá ingresar a personas ajenas sin previa autorización.
VOLVER

## RX MOVIL
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
EQUIPO DE RAYOS X MOVIL
REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad
| CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple)
| (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | SI | NO
I. DETALLE DEL SERVICIO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RAYOS X MOVIL
caracteristicas del equipo
MARCA: SIEMENS MODELO: POLIMOVIL PLUS CANTIDAD : 1 PZA
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO
A. REQUISITOS DEL SERVICIO
En el mantenimiento preventivo (MPP) se debe realizar:
Limpieza general interna y externa que proceda de acuerdo a la naturaleza y funcionamiento propio de los equipos.
Revisión general de los equipos y sus partes que permitan establecer criterios en cuanto al ajuste, reparación y/o cambio oportuno de piezas que sufran desgaste por el uso.
Realización de los ajustes y/o cambio de piezas que lo requieran por el funcionamiento y servicios que prestan.
Lubricación o cambio de lubricantes de acuerdo a los instructivos del fabricante con la finalidad de controlar el estado de los equipos de rayos ”x” de corregir sus deficiencias y desajustes eventuales, de cambiar partes dañadas o con desgastes, con el objeto de evitar descomposturas posteriores que pudieran impedir el funcionamiento de los equipos.
Pruebas electrónicas, calibración y procedimiento de verificación de operación conforme a lo establecido en el manual de mantenimiento y operación del fabricante con la utilización de componentes y equipos establecidos, presentando constancia por escrito de reconocimiento de la empresa y certificación de personal especializado.
Verificación óptima del estado del tubo de rayos “x” y centrado de colimador
Comprobación de frenos mecánicos y lubricación de partes móviles.
Comprobación resistencia en cables de alta tensión, chequeo de fugas y niveles de aceite dieléctrico en block de alta tensión, si así corresponda.
Comprobar todos los funcionamientos eléctricos y mecánicos prestando atención a los defectos no apreciados
B. EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS
La empresa debe contar con instrumentos para el mantenimiento, debidamente calibrados y comprobados.
El servicio de MPP y MCE deberá incluir todo el material e insumos necesarios para realizar los trabajos correspondientes.
C. ASISTENCIA TÉCNICA Y DOCUMENTACION A PRESENTAR
La empresa adjudicada debe presentar la siguiente documentacion: * Protocolos de mantenimiento de manera única y por equipo. * Informe tecnico detallado por cada equipo con respaldos fotograficos y de acuerdo al mantenimiento realizado. * nota de garantia de mantenimiento. (Dos ejemplares originales en físico y una copia digital).
D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
La empresa adjudicada, realizara los mantenimientos en día sábado, posterior a la firma de la orden compra o contrato y bajo coordinacion.
El proponente debe expresar su compromiso de responsabilidad del buen manejo durante el mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de los equipos. (adjuntar con la propuesta)
La empresa adjudica, debe coordinar los mantenimientos con el área ingeniería biomédica o coordinador de mantenimiento
III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL
A. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LA EMPRESA A SER CONTRATADA
Experiencia general no menor a dos años en servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos de RAYOS X .
El personal tecnico debe tener la capacitacion de fabrica de la marca Siemens. Adjuntar copia de documento de respaldo a la propuesta
IV. CONDICIONES DEL SERVICIO
A. PLAZO
El plazo de entrega del servicio es 15 dias calendario, a partir de la firma de contrato y/o orden de servicio
B. GARANTIAS
La empresa adjudicada deberá presentar una garantia de buen funcionamiento como mínimo 60 días calendario.(Adjuntar al informe tecnico posterior a la ejecucion del servicio)
C. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
El servicio se realizara en clinica regional La Paz, calle Ormachea c.2. Area de imagenologia
D. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas seran computables del 0,3% por dia retrasado
F. FORMA DE PAGO
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..
G. OTROS
El proponente adjudicado y su personal no debe infringir en lo siguiente: • No podrá subcontratar el servicio. • No podrá ingresar a personas ajenas sin previa autorización.
VOLVER

## ARCO EN C
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO
DE ARCO EN C
REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad
| CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple)
| (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | SI | NO
I. DETALLE DEL SERVICIO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO ARCO EN C
caracteristicas del equipo
MARCA : PHILIPS MODELO : BV ENDURA CANTIDAD : 1 EQUIPO
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO
A. REQUISITOS DEL SERVICIO
En el mantenimiento preventivo (MPP) se debe realizar:
Limpieza general interna y externa que proceda de acuerdo a la naturaleza y funcionamiento propio de los equipos.
Revisión general de los equipos y sus partes que permitan establecer criterios en cuanto al ajuste, reparación y/o cambio oportuno de piezas que sufran desgaste por el uso.
Realización de los ajustes y/o cambio de piezas que lo requieran por el funcionamiento y servicios que prestan.
Sustitución oportuna de los elementos o partes de los equipos cuya vida útil es limitada
Lubricación o cambio de lubricantes de acuerdo a los instructivos del fabricante con la finalidad de controlar el estado de los equipos de rayos ”x” de corregir sus deficiencias y desajustes eventuales, de cambiar partes dañadas o con desgastes, con el objeto de evitar descomposturas posteriores que pudieran impedir el funcionamiento de los equipos.
Pruebas electrónicas, calibración y procedimiento de verificación de operación conforme a lo establecido en el manual de mantenimiento y operación del fabricante con la utilización de componentes y equipos establecidos, presentando constancia por escrito de reconocimiento de la empresa y certificación de personal especializado.
Verificación del estado de la cámara
Verificación de los monitores de grado medico
Verificación de tubo e intensificador de imagen
Comprobación resistencia en cables de alta tensión, chequeo de fugas y niveles de aceite dieléctrico en block de alta tensión.
Equipo debe estar funcional y operativo
B. EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS
La empresa debe contar con instrumentos para el mantenimiento, debidamente calibrados y comprobados.
El servicio de MPP y MCE deberá incluir todo el material e insumos necesarios para realizar los trabajos correspondientes.
C. ASISTENCIA TÉCNICA Y DOCUMENTACION A PRESENTAR
La empresa adjudicada debe presentar la siguiente documentacion: * Protocolos de mantenimiento de manera única y por equipo. * Informe tecnico detallado por cada equipo con respaldos fotograficos y de acuerdo al mantenimiento realizado. * nota de garantia de mantenimiento. (Dos ejemplares originales en físico y una copia digital), (manifestar aceptacion)
D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
La empresa adjudicada, realizara los mantenimientos en día sábado, posterior a la firma de la orden compra o contrato y bajo coordinacion.
El proponente debe expresar su compromiso de responsabilidad del buen manejo durante el mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de los equipos. (adjuntar con la propuesta)
La empresa adjudicada, debe coordinar los mantenimientos con el área de mantenimiento y/o electromedicina de Clinica y Policonsultorio de la Caja de Salud de la Banca Privada
III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL
A. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LA EMPRESA A SER CONTRATADA
Experiencia general no menor a dos años en servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos de imagenologia arco en c en la marca PHILIPS. (presentar copia carta de representacion de marca).
la empresa proponente debera contar certificacion ISO 9001
IV. CONDICIONES DEL SERVICIO
A. PLAZO
El plazo de entrega del servicio es 15 dias calendario, a partir de la firma de contrato y/o orden de servicio
B. GARANTIAS
La empresa adjudicada deberá presentar una garantia de buen funcionamiento como mínimo 60 días calendario.(Adjuntar al informe tecnico posterior a la ejecucion del servicio)
C. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
El servicio se realizara en clinica regional La Paz, calle Ormachea c.2.
D. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas seran computables del 0,3% por dia retrasado
F. FORMA DE PAGO
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..
G. OTROS
El proponente adjudicado y su personal no debe infringir en lo siguiente: • No podrá subcontratar el servicio. • No podrá ingresar a personas ajenas sin previa autorización.
VOLVER

## ANESTESIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
MAQUINAS DE ANESTESIA
REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad
| CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple)
| (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | SI | NO
I. DETALLE DEL SERVICIO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINAS DE ANESTESIA
caracteristicas del equipo
MARCA: DRAGUER MODELO: FABIUS GS CANTIDAD : 2 PZA
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO
A. REQUISITOS DEL SERVICIO
En el mantenimiento preventivo (MPP) se debe realizar:
Limpieza en tarjetas electrónicas del gabinete
Limpieza en sistema neumático
Revisión y limpieza en conectores
Revisión y limpieza en chasis o cubículo de tarjetas electrónicas
Revisión de buen funcionamiento en cajones
Revisión en seguros de llantas para traslado
Limpieza Interna general del equipo según fabricante
Pruebas a sensores de oxígeno.
Pruebas a sensores de flujo.
B. EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS
Pruebas de funcionamiento mecánico en general
El servicio de MPP y MCE deberá incluir todo el material e insumos necesarios para realizar los trabajos correspondientes.
Revisión de fugas en sistema neumático
Revisión y pruebas de válvulas principales.
Revisión y pruebas a válvulas de ventilador.
Pruebas y revisión en las alarmas del equipo.
Limpieza al ventilador de flujo y volumen.
Pruebas y revisión a parámetros del ventilador
Revisión y limpieza al canister
Revisión a cal sodada para evaluar el cambio
Revisión y limpieza a flujometros
Calibración y Revisión de fugas en flujometros
Test de arranque.
Test de servicio.
Revisión de corrosión en tarjetas internas
Pruebas de baterías según marca y modelo
Calibración de ventilador de flujo y volumen.
Calibraciones y servicio con analizador de flujo y volumen
Revision del funcionamiento de la valvula de sobrepresion (APL)
Revision de hermetismo y la permeabilidad del circuito anestesico en su totalidad
Revision del correcto funcionamiento de sistema de ventilacion
Revision del correcto funcionamiento neumatico, electronico y de las alarmas de ventilador
B. EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS
La empresa debe contar con instrumentos para el mantenimiento, debidamente calibrados y comprobados.
El servicio de MPP y MCE deberá incluir todo el material e insumos necesarios para realizar los trabajos correspondientes.
C. ASISTENCIA TÉCNICA Y DOCUMENTACION A PRESENTAR
La empresa adjudicada debe presentar la siguiente documentacion: * Protocolos de mantenimiento de manera única y por equipo. * Informe tecnico detallado por cada equipo con respaldos fotograficos y de acuerdo al mantenimiento realizado. * nota de garantia de mantenimiento. (Dos ejemplares originales en físico y una copia digital), (manifestar aceptacion)
D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
La empresa adjudicada, realizara los mantenimientos en día sábado, posterior a la firma de la orden compra o contrato y bajo coordinacion.
El proponente debe expresar su compromiso de responsabilidad del buen manejo durante el mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de los equipos. (adjuntar con la propuesta)
La empresa adjudicada, debe coordinar los mantenimientos con el área de mantenimiento y/o electromedicina de Clinica y Policonsultorio de la Caja de Salud de la Banca Privada
III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL
A. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LA EMPRESA A SER CONTRATADA
Experiencia general no menor a dos años en servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos de anestesiologia en la marca Draguer. (presentar carta de representacion de marca).
la empresa proponente debera presentar la certificacion ISO 9001 (adjuntar)
IV. CONDICIONES DEL SERVICIO
A. PLAZO
El plazo de entrega del servicio es 15 dias calendario, a partir de la firma de contrato y/o orden de servicio
B. GARANTIAS
La empresa adjudicada deberá presentar una garantia de buen funcionamiento como mínimo 60 días calendario.(Adjuntar al informe tecnico posterior a la ejecucion del servicio)
C. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
El servicio se realizara en clinica regional La Paz, calle Ormachea c.2.
D. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas seran computables del 0,3% por dia retrasado
F. FORMA DE PAGO
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..
G. OTROS
El proponente adjudicado y su personal no debe infringir en lo siguiente: • No podrá subcontratar el servicio. • No podrá ingresar a personas ajenas sin previa autorización.
VOLVER

## LAPAROSCOPIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TORRE DE LAPAROSCOPIA
REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad
| CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple)
| (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | SI | NO
I. DETALLE DEL SERVICIO
MANTENIMIENTO TORRE DE LAPAROSCOPIA
caracteristicas del equipo
MARCA: AESCULAP CAMARA FULL HD 1 PZA PROCESADOR DE IMAGEN 1 PZA GRABADOR EDDYFULL 1 PZA FUENTE DE LUZ 1 PZA ELECTROBISTURI 1 PZA MONITOR TOUCH 1 PZA MONITOR PRINCIPAL 1 PZA INSUFLADOR DE CO2 1 PZA
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO
A. REQUISITOS DEL SERVICIO
Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.
Verificar la integridad física del dispositivo y sus accesorios (fuente de luz, procesador de video, cámara, neumo-insuflador, monitor de grado medico).
Limpieza general del dispositivo y sus accesorios (fuente de luz, procesador de video, cámara, neumo-insuflador, monitor de grado medico).
Verificación de daño mecánicos del dispositivo o sus accesorios (fuente de luz, procesador de video, cámara, neumo-insuflador, monitor de grado medico).
Identificar piezas sueltas o faltantes del dispositivo o sus accesorios (fuente de luz, procesador de video, cámara, neumo-insuflador, monitor de grado medico).
Verificar funcionalidad de los controles mecánicos.
Verificación de parámetros de funcionamiento indicados por el fabricante (voltaje, corriente).
Verificación del estado del cable AC (posición, aislamiento y fragilidad)
Conexión del conductor protector entre laparo-CO2-PNEU y TEM-BOMBA.
Verificación interna del equipo, inspección de tarjetas (corrosión u otros daños)
Verificación de calidad de imagen en el monitor de grado medico
Verificación de la vida útil e intensidad de la lámpara de la fuente de luz.
Verificación de la calidad de imagen capturada por la cámara.
Verificación de conectividad de todos los componentes de la torre.
Respaldo de la memoria y los datos de pacientes
Limpieza y ajuste general
Verificación de funcionamiento.
B. EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS
La empresa debe contar con instrumentos para el mantenimiento, debidamente calibrados y comprobados.
El servicio de MPP y MCE deberá incluir todo el material e insumos necesarios para realizar los trabajos correspondientes.
C. ASISTENCIA TÉCNICA Y DOCUMENTACION A PRESENTAR
La empresa adjudicada debe presentar la siguiente documentacion: * Protocolos de mantenimiento de manera única y por equipo. * Informe tecnico detallado por cada equipo con respaldos fotograficos y de acuerdo al mantenimiento realizado. * nota de garantia de mantenimiento. (Dos ejemplares originales en físico y una copia digital), (manifestar aceptacion)
D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
La empresa adjudicada, realizara los mantenimientos en día sábado, posterior a la firma de la orden compra o contrato y bajo coordinacion.
El proponente debe expresar su compromiso de responsabilidad del buen manejo durante el mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de los equipos. (adjuntar con la propuesta)
La empresa adjudicada, debe coordinar los mantenimientos con el área de mantenimiento y/o electromedicina de Clinica y Policonsultorio de la Caja de Salud de la Banca Privada
III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL
A. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LA EMPRESA A SER CONTRATADA
Experiencia general no menor a dos años en servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos de endococopia en la marca AESCULAP. (presentar copia de la carta de representacion de marca).
IV. CONDICIONES DEL SERVICIO
A. PLAZO
El plazo de entrega del servicio es 15 dias calendario, a partir de la firma de contrato y/o orden de servicio
B. GARANTIAS
La empresa adjudicada deberá presentar una garantia de buen funcionamiento como mínimo 60 días calendario.(Adjuntar al informe tecnico posterior a la ejecucion del servicio)
C. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
El servicio se realizara en clinica regional La Paz, calle Ormachea c.2.
D. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas seran computables del 0,3% por dia retrasado
F. FORMA DE PAGO
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..
G. OTROS
El proponente adjudicado y su personal no debe infringir en lo siguiente: • No podrá subcontratar el servicio. • No podrá ingresar a personas ajenas sin previa autorización.
VOLVER

## VENTILADORES
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS DE VENTILADORES MECANICO
REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad
| CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple)
| (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | SI | NO
I. DETALLE DEL SERVICIO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE VENTILACION MECANICA
caracteristicas de los equipos
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO
A. REQUISITOS DEL SERVICIO
En el mantenimiento preventivo (MPP) se debe realizar:
Extracción de datos del equipo.
Limpieza interna y externa de todo el equipo.
Desinfección interna y externa de todo el equipo
Cambio de piezas (si corresponde proporcionado por la institución)
Verificacion del sistema neumático.
Calibraciones del sistema neumático.
Verificacion del sistema eléctrico/electrónico
Calibración del sistema eléctrico/electrónico
Verificacion del sistema operario
Calibraciones del sistema operario.
Pruebas de funcionamiento en diferentes modos.
Detectar a tiempo las fallas que podrían existir por desgaste o tiempo de vida del mismo
Puesta en marcha.
Actualización de Software. (si lo requiere)
El servicio se realizara bajo protocolos de mantenimiento
B. EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS
La empresa debe contar con instrumentos para el mantenimiento, debidamente calibrados y comprobados.
El servicio de MPP y MCE deberá incluir todo el material e insumos necesarios para realizar los trabajos correspondientes.
C. ASISTENCIA TÉCNICA Y DOCUMENTACION A PRESENTAR
La empresa adjudicada debe presentar la siguiente documentacion: * Protocolos de mantenimiento de manera única y por equipo. * Informe tecnico detallado por cada equipo con respaldos fotograficos y de acuerdo al mantenimiento realizado. * nota de garantia de mantenimiento. (Dos ejemplares originales en físico y una copia digital), (manifestar aceptacion)
D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
La empresa adjudicada, realizara los mantenimientos en día sábado, posterior a la firma de la orden compra o contrato y bajo coordinacion.
El proponente debe expresar su compromiso de responsabilidad del buen manejo durante el mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de los equipos. (adjuntar con la propuesta)
La empresa adjudicada, debe coordinar los mantenimientos con el área de mantenimiento y/o electromedicina de Clinica y Policonsultorio de la Caja de Salud de la Banca Privada
III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL
A. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LA EMPRESA A SER CONTRATADA
Experiencia general no menor a tres años en servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos de ventilacion
El personal tecnico debe tener la capacitacion de fabrica de la marca hamilton. Adjuntar copia de documento de respaldo a la propuesta
IV. CONDICIONES DEL SERVICIO
A. PLAZO
El plazo de entrega del servicio es 15 dias calendario, a partir de la firma de contrato y/o orden de servicio
B. GARANTIAS
La empresa adjudicada deberá presentar una garantia de buen funcionamiento como mínimo 60 días calendario.(Adjuntar al informe tecnico posterior a la ejecucion del servicio)
C. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
El servicio se realizara en clinica regional La Paz, calle Ormachea c.2.
D. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas seran computables del 0,3% por dia retrasado
F. FORMA DE PAGO
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..
G. OTROS
El proponente adjudicado y su personal no debe infringir en lo siguiente: • No podrá subcontratar el servicio. • No podrá ingresar a personas ajenas sin previa autorización.
VOLVER

## INSTRUMENTAL QUIRURGICO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
MANTENIMIENTO DE INTRUMENTAL QUIRURGICO
REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad
| CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple)
| (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | SI | NO
I. DETALLE DEL SERVICIO
MANTENIMIENTO DE INTRUMENTAL QUIRURGICO
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO
A. REQUISITOS DEL SERVICIO
En el mantenimiento preventivo (MPP) se debe realizar:
18 Pzas. Afilado y afinado de 20 tijeras.
15 Pzas. Afilado de 18 Escoplo.
05 Pzas. Afinado de 05 tijeras de retiro de punto.
1 Pza. Reparacion de tijera de histeroscopia
2 Pza. Reparacion de Gubia ruskin
4 Pzas. Reparacion pinzas kerrison
3 Pzas. Reparacion de pinzas de Biopsia
B. EQUIPO MÍNIMO
La empresa debe contar con instrumentos para el mantenimiento, debidamente calibrados y comprobados.
C. PROVISIÓN DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS
El servicio de MPP y MCE deberá incluir todo el material e insumos necesarios para realizar los trabajos correspondientes.
D. ASISTENCIA TÉCNICA Y DOCUMENTACION A PRESENTAR
Protocolo de mantenimiento por equipo
Presentación de informes técnicos será de manera única y de acuerdo al mantenimiento realizado según lo programado.
E. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
La empresa adjudicada, realizara los mantenimientos en coordinacion del area solicitante , después de la firma de la orden compra o contrato.
F. OTROS
La empresa adjudica, debe coordinar los mantenimientos con el área ingeniería biomédica clinica
IV. CONDICIONES DEL SERVICIO
A. PLAZO
El plazo de entrega del servicio es 15 dias calendario, a partir de la firma de contrato y/o orden de servicio
B. GARANTIAS
La empresa proponente deberá presentar una garantía de buen funcionamiento como mínimo 60 días calendario
C. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
El servicio se realizara en clinica regional La Paz, calle Ormachea c.2.
D. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas seran computables del 0,3% por dia retrasado
F. FORMA DE PAGO
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..
G. OTROS
El proponente adjudicado y su personal no debe infringir en lo siguiente: • No podrá subcontratar el servicio.
VOLVER

## MONITOR DE SIGNOS VITALES
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO
MONITORES DE SIGNOS VITALES
REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad
| CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple)
| (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | SI | NO
I. DETALLE DEL SERVICIO
MONITORES DE SIGNOS VITALES
caracteristicas del equipo
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO
A. REQUISITOS DEL SERVICIO
En el mantenimiento preventivo (MPP) se debe realizar:
mantenimiento preventivo de los monitores
limpieza interna y externa de los equipos
revision de los accesorios
verificacion de los parametros ECG, SPO2, PANI Y TEMP
calibracion de los parametros si asi lo requiera
Verificaciond del suministro de energia auxiliar.
actualizacion de software
verificacion de conexión en la integracion de sistema
B. EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS
La empresa debe contar con instrumentos para el mantenimiento, debidamente calibrados y comprobados.
El servicio de MPP y MCE deberá incluir todo el material e insumos necesarios para realizar los trabajos correspondientes.
C. ASISTENCIA TÉCNICA Y DOCUMENTACION A PRESENTAR
La empresa adjudicada debe presentar la siguiente documentacion: * Protocolos de mantenimiento de manera única y por equipo. * Informe tecnico detallado por cada equipo con respaldos fotograficos y de acuerdo al mantenimiento realizado. * nota de garantia de mantenimiento. (Dos ejemplares originales en físico y una copia digital), (manifestar aceptacion)
D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
La empresa adjudicada, realizara los mantenimientos en día sábado, posterior a la firma de la orden compra o contrato y bajo coordinacion.
El proponente debe expresar su compromiso de responsabilidad del buen manejo durante el mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de los equipos. (adjuntar con la propuesta)
La empresa adjudicada, debe coordinar los mantenimientos con el área de mantenimiento y/o electromedicina de Clinica y Policonsultorio de la Caja de Salud de la Banca Privada
III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL
A. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LA EMPRESA A SER CONTRATADA
Experiencia general no menor a dos años en servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos de Monitoreo hospitalario
IV. CONDICIONES DEL SERVICIO
A. PLAZO
El plazo de entrega del servicio es 15 dias calendario, a partir de la firma de contrato y/o orden de servicio
B. GARANTIAS
La empresa adjudicada deberá presentar una garantia de buen funcionamiento como mínimo 60 días calendario.(Adjuntar al informe tecnico posterior a la ejecucion del servicio)
C. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
El servicio se realizara en clinica regional La Paz, calle Ormachea c.2.
D. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas seran computables del 0,3% por dia retrasado
F. FORMA DE PAGO
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..
G. OTROS
El proponente adjudicado y su personal no debe infringir en lo siguiente: • No podrá subcontratar el servicio. • No podrá ingresar a personas ajenas sin previa autorización.
VOLVER

## MTTO. VENTILADOR SAVINA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO
VENTILADOR DRAGUER SAVINA
REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad
| CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple)
| (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | SI | NO
I. DETALLE DEL SERVICIO
MANTENIMIENTO DE VENTILADOR MECANICO DRAGUER SAVINA
caracteristicas del equipo
MARCA : DRAGUER MODELO : SAVINA CANTIDAD : 1 EQUIPO
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO
A. REQUISITOS DEL SERVICIO
En el mantenimiento preventivo (MPP) se debe realizar:
Extracción de datos del equipo.(Si corresponde)
Limpieza interna y externa de todo el equipo.
Desinfección interna y externa de todo el equipo
Cambio de piezas (si corresponde proporcionado por la institución)
Verificacion del sistema neumático.
Calibraciones del sistema neumático.
Verificacion del sistema eléctrico/electrónico
Calibración del sistema eléctrico/electrónico
comprobacion de sistema (autotest)
pruebas de fuga
calbracion de sensor de flujo
calibracion de O2
Verificacion del sistema operario
Calibraciones del sistema operario.
Pruebas de funcionamiento en diferentes modos.
Detectar a tiempo las fallas que podrían existir por desgaste o tiempo de vida del mismo
Puesta en marcha.
Actualización de Software. (si lo requiere)
pruebas de seguridad electrica
El servicio se realizara bajo protocolos de mantenimiento
B. EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS
La empresa debe contar con instrumentos para el mantenimiento, debidamente calibrados y comprobados.
El servicio de MPP y MCE deberá incluir todo el material e insumos necesarios para realizar los trabajos correspondientes.
C. ASISTENCIA TÉCNICA Y DOCUMENTACION A PRESENTAR
La empresa adjudicada debe presentar la siguiente documentacion: * Protocolos de mantenimiento de manera única y por equipo. * Informe tecnico detallado por cada equipo con respaldos fotograficos y de acuerdo al mantenimiento realizado. * nota de garantia de mantenimiento. (Dos ejemplares originales en físico y una copia digital), (manifestar aceptacion)
D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
La empresa adjudicada, realizara los mantenimientos en día sábado, posterior a la firma de la orden compra o contrato y bajo coordinacion.
El proponente debe expresar su compromiso de responsabilidad del buen manejo durante el mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de los equipos. (adjuntar con la propuesta)
La empresa adjudicada, debe coordinar los mantenimientos con el área de mantenimiento y/o electromedicina de Clinica y Policonsultorio de la Caja de Salud de la Banca Privada
III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL
A. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LA EMPRESA A SER CONTRATADA
Experiencia general no menor a dos años en servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos de Monitoreo hospitalario
La empresa proponente debera presentar la certificacion ISO 9001 (adjuntar)
IV. CONDICIONES DEL SERVICIO
A. PLAZO
El plazo de entrega del servicio es 15 dias calendario, a partir de la firma de contrato y/o orden de servicio
B. GARANTIAS
La empresa adjudicada deberá presentar una garantia de buen funcionamiento como mínimo 60 días calendario.(Adjuntar al informe tecnico posterior a la ejecucion del servicio)
C. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
El servicio se realizara en clinica regional La Paz, calle Ormachea c.2.
D. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas seran computables del 0,3% por dia retrasado
F. FORMA DE PAGO
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..
G. OTROS
El proponente adjudicado y su personal no debe infringir en lo siguiente: • No podrá subcontratar el servicio. • No podrá ingresar a personas ajenas sin previa autorización.
VOLVER

## MTTO. DIGITALIZADOR DE PLACAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO
DIGITALIZADOR DE PLACAS DENTALES
REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad
| CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple)
| (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | SI | NO
I. DETALLE DEL SERVICIO
DIGITALIZADOR DE PLACAS DENTALES
caracteristicas del equipo
MARCA : ACTEON MODELO : PSPIX CANTIDAD : 1 EQUIPO
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO
A. REQUISITOS DEL SERVICIO
En el mantenimiento preventivo (MPP) se debe realizar:
revusuib de los protectores de placas
desinfeccion de la carcasa
Limpiezas del mecanismo de insercion de placas
Limpieza del rodillo y sistem de arrastre
revision de la conexión, Ethernet, cable de alimentacion y con el software
pruebas de calidad de imagen
pruebas de segurida electrica
Actulaizacion y respaldo (si corresponde)
B. EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS
La empresa debe contar con instrumentos para el mantenimiento, debidamente calibrados y comprobados.
El servicio de MPP y MCE deberá incluir todo el material e insumos necesarios para realizar los trabajos correspondientes.
C. ASISTENCIA TÉCNICA Y DOCUMENTACION A PRESENTAR
La empresa adjudicada debe presentar la siguiente documentacion: * Protocolos de mantenimiento de manera única y por equipo. * Informe tecnico detallado por cada equipo con respaldos fotograficos y de acuerdo al mantenimiento realizado. * nota de garantia de mantenimiento. (Dos ejemplares originales en físico y una copia digital), (manifestar aceptacion)
D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
La empresa adjudicada, realizara los mantenimientos en día sábado, posterior a la firma de la orden compra o contrato y bajo coordinacion.
El proponente debe expresar su compromiso de responsabilidad del buen manejo durante el mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de los equipos. (adjuntar con la propuesta)
La empresa adjudicada, debe coordinar los mantenimientos con el área de mantenimiento y/o electromedicina de Clinica y Policonsultorio de la Caja de Salud de la Banca Privada
III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL
A. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LA EMPRESA A SER CONTRATADA
Experiencia general no menor a dos años en servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos de Monitoreo hospitalario
IV. CONDICIONES DEL SERVICIO
A. PLAZO
El plazo de entrega del servicio es 15 dias calendario, a partir de la firma de contrato y/o orden de servicio
B. GARANTIAS
La empresa adjudicada deberá presentar una garantia de buen funcionamiento como mínimo 60 días calendario.(Adjuntar al informe tecnico posterior a la ejecucion del servicio)
C. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
El servicio se realizara en Policonsultorio central, Calle Capitan Ravelo esq. Montevideo, Subsuelo 1
D. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas seran computables del 0,3% por dia retrasado
F. FORMA DE PAGO
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..
G. OTROS
El proponente adjudicado y su personal no debe infringir en lo siguiente: • No podrá subcontratar el servicio. • No podrá ingresar a personas ajenas sin previa autorización.
VOLVER

## MTTO. RX PANORAMICO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO
DE EQUIPO DE RX PANORAMICO Y TOMOGRAFIA DENTAL
REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad
| CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple)
| (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | SI | NO
I. DETALLE DEL SERVICIO
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RX PANORAMICO Y TOMOGRAFIA DENTAL
caracteristicas del equipo
MARCA : ACTEON MODELO : XMIND PRIME CANTIDAD : 1 EQUIPO
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO
A. REQUISITOS DEL SERVICIO
En el mantenimiento preventivo (MPP) se debe realizar:
Alineacion mecanica y movimiento
Inspeccion y lubricacion de guias de elevacion de columna
Ajuste de servomotores de rotacion.
Centrado y posicionamiento, comprobacion del estado, fijacion y ajsute optico.
inspeccion de los cables de alta frecuencia
comproacion del sistema de parada de emergencia.
Calibración del alineamiento entre el tubo emisor de Rayos X y el panel sensor de panel plano (FPD) o el sensor CCD/CMO
back up de datos de los pacientes.
Pruebas de Seguridad Eléctrica
pruebas de estabilidad de Tension y Corriente
B. EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS
La empresa debe contar con instrumentos para el mantenimiento, debidamente calibrados y comprobados.
El servicio de MPP y MCE deberá incluir todo el material e insumos necesarios para realizar los trabajos correspondientes.
C. ASISTENCIA TÉCNICA Y DOCUMENTACION A PRESENTAR
La empresa adjudicada debe presentar la siguiente documentacion: * Protocolos de mantenimiento de manera única y por equipo. * Informe tecnico detallado por cada equipo con respaldos fotograficos y de acuerdo al mantenimiento realizado. * nota de garantia de mantenimiento. (Dos ejemplares originales en físico y una copia digital), (manifestar aceptacion)
D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
La empresa adjudicada, realizara los mantenimientos en día sábado, posterior a la firma de la orden compra o contrato y bajo coordinacion.
El proponente debe expresar su compromiso de responsabilidad del buen manejo durante el mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de los equipos. (adjuntar con la propuesta)
La empresa adjudicada, debe coordinar los mantenimientos con el área de mantenimiento y/o electromedicina de Clinica y Policonsultorio de la Caja de Salud de la Banca Privada
III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL
A. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LA EMPRESA A SER CONTRATADA
Experiencia general no menor a dos años en servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos de Monitoreo hospitalario
IV. CONDICIONES DEL SERVICIO
A. PLAZO
El plazo de entrega del servicio es 15 dias calendario, a partir de la firma de contrato y/o orden de servicio
B. GARANTIAS
La empresa adjudicada deberá presentar una garantia de buen funcionamiento como mínimo 60 días calendario.(Adjuntar al informe tecnico posterior a la ejecucion del servicio)
C. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
El servicio se realizara en Policonsultorio central, Calle Capitan Ravelo esq. Montevideo, Subsuelo 1
D. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas seran computables del 0,3% por dia retrasado
F. FORMA DE PAGO
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..
G. OTROS
El proponente adjudicado y su personal no debe infringir en lo siguiente: • No podrá subcontratar el servicio. • No podrá ingresar a personas ajenas sin previa autorización.
VOLVER

## MTTO. VIDEOCOLPOSCOPIO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO
DE VIDEOCOLPOSCOPIO
REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad
| CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple)
| (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | SI | NO
I. DETALLE DEL SERVICIO
MANTENIMIENTO DE VIDEOCOLPOSCOPIO
caracteristicas del equipo
MARCA : SEILER MODELO : 985 CANTIDAD : 1 EQUIPO
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO
A. REQUISITOS DEL SERVICIO
En el mantenimiento preventivo (MPP) se debe realizar:
Lubricacion de brazo, articulacion y ajustes.
verificaicon la fijacion del cabezal para evitar movimientos
soporte de piso, comprobar los ajuste de las ruedas y estabilidad
revision externa del cabezal de camara.
Limpieza y ajuste optico del lente objetivo
comprobacion de velocidad de respuesta y precisión de autofocus
medicion de la intesidad luminosa
Validacion de filtro optico o electronico
calibracion de tonos
inspeccion caonecteores hdmi/usb, realizar el cambio de cables si lo requiere.
pruebas de seguridad electrica
respaldo de la informacion
B. EQUIPO MÍNIMO
La empresa debe contar con instrumentos para el mantenimiento, debidamente calibrados y comprobados.
C. PROVISIÓN DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS
El servicio de MPP y MCE deberá incluir todo el material e insumos necesarios para realizar los trabajos correspondientes.
D. ASISTENCIA TÉCNICA Y DOCUMENTACION A PRESENTAR
Presentar un cronograma de mantenimiento
Protocolo de mantenimiento por equipo
Presentación de informes técnicos y protocolos será de manera única y de acuerdo al mantenimiento realizado según lo programado.
E. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
La empresa adjudicada, realizara los mantenimientos en día sábado, después de la firma de la orden compra o contrato.
F. OTROS
El proponente debe expresar su compromiso de responsabilidad del buen manejo durante el mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de los equipos. (adjuntar con la propuesta)
La empresa adjudica, debe coordinar los mantenimientos con el área ingeniería biomédica clinica
III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL
A. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LA EMPRESA A SER CONTRATADA
Experiencia general no menor a dos años en servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos de Monitoreo hospitalario
IV. CONDICIONES DEL SERVICIO
A. PLAZO
El plazo de entrega del servicio es 15 dias calendario, a partir de la firma de contrato y/o orden de servicio
B. GARANTIAS
La empresa proponente deberá presentar una garantía de buen funcionamiento como mínimo 60 días calendario.
C. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
El servicio se realizara en clinica regional La Paz, calle Ormachea c.2.
D. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas seran computables del 0,03% por dia retrasado
F. FORMA DE PAGO
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..
G. OTROS
El proponente adjudicado y su personal no debe infringir en lo siguiente: • No podrá subcontratar el servicio. • No podrá ingresar a personas ajenas sin previa autorización.
VOLVER