###### ENMIENDAS Y ACLARACIONES

###### PLIEGO ESPECÍFICO DE CONDICIONES

Licitación Pública Nacional N°01/2020

PRIMERA CONVOCATORIA

“EQUIPAMIENTO MEDICOS”

Diciembre – 2020

ENMIENDA N° 1

Dice: pagina 30-32 – ITEM: 1 BOMBAS DE INFUSION A JERINGA

ITEM 1. BOMBAS DE INFUSION A JERINGA T.C.I.

Generales:

1) Procedencia: USA, Alemania, Italia, Suiza, Reino Unido, o japonés.

Datos Técnicos:

3) Condiciones de almacenamiento a temperaturas de -20 a +55 °C Humedad relativa: 20% a 90% (sin condensación).h

13) Mantenimiento de Vena Abierta (KVO o KOR): Tasa de flujo ajustable: Flujo > 10 ml/h: Flujo MVA = 3 ml/h; Flujo < 10 ml/h: Flujo MVA = 1 ml/h; Flujo < 1 ml/h: MVA-flujo =flujo establecido (por defecto 0.1 ml/h)

23) Indicadores de alarma Señal de alarma óptica con texto claro en la pantalla y LED. Sistema de alarma audible de doble canal para una seguridad máxima.

Debe Decir: página 30-32 – ITEM: 1 BOMBAS DE INFUSIÓN A JERINGA

ITEM 1. BOMBAS DE INFUSIÓN A JERINGA T.C.I.

CANTIDAD 2 PIEZAS

Generales:

Marca / Modelo: a especificar por el proponente

1) Procedencia: USA, Alemania, Italia, Suiza, Reino Unido, o japonés.

Año de fabricación: a especificar por el proponente

Datos Técnicos:

3) Condiciones de almacenamiento a temperaturas de -20 a +55 °C Humedad relativa: 35% o menor a 90% (sin condensación).

13) Mantenimiento de Vena Abierta (KVO o KOR): Tasa de flujo ajustable: Flujo > 10 ml/h: Flujo MVA = 3 ml/h; Flujo < 10 ml/h: Flujo MVA = 1 ml/h; Flujo < 1 ml/h: MVA-flujo =flujo establecido.

23) Indicadores de alarma Señal de alarma óptica con texto claro en la pantalla y LED y/o mejor Sistema de alarma audible para una seguridad máxima.

CAPACITACION

El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del equipo, en: Fundamentos del equipo, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del equipo, debiendo emitir Certificados de Capacitación al personal capacitado.

El proponente deberá realizar la capacitación al personal TECNICO - MANTENIMIENTO del equipo en: Fundamentos, tecnología utilizada, sistemas, etc., etc., y todo lo concerniente a rutinas de mantenimiento preventivo y correctivos, de acuerdo al manual técnico, piezas, partes, instalación, troubleshooting, etc.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SERVICIO TECNICO

La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Preventivo de acuerdo al Cronograma de Mantenimiento entregado.

PLAZO DE ENTREGA

El tiempo de entrega no podrá superar los 60 días calendario a partir de la suscripción de contrato.

DOCUMENTOS A ENTREGAR – MANUALES

La empresa en caso de ser Adjudicada, al momento de entregar el equipo ENTREGARA EL Manual Original de Operación en idioma español.1 original y en digital y 2 copias

La empresa en caso de ser Adjudicada, al momento de entregar el equipo DEBERA ENTREGARA Manual tecnico, guía y otro documento para el mantenimiento técnico del equipo.

ENMIENDA N°2

Dice: PÁGINA 32-33 – ITEM: 2 ECOGRAFO PORTÁTIL

ITEM 2. ECOGRAFO PORTATIL

1) Procedencia: USA, Alemania, Italia, Suiza, Reino Unido.

2) Garantía de fábrica no menor a 5 años.

…

10) Peso no mayor a 3,5 Kg incluida batería.

Debe contar con al menos 2 transductores: Lineal 10 – 5 MHz y Convexo 5 – 2 MHz.

Debe decir: Página 32-33 – ITEM: 2 ECOGRAFO PORTATIL

ITEM 2. ECOGRAFO PORTATIL

CANTIDAD 1 PIEZA

Marca / Modelo: a especificar por el proponente

Procedencia: USA, Alemania, Italia, Suiza, Reino Unido, Japón

Año de fabricación: a especificar por el proponente

2) Garantía de fábrica no menor a 5 años.

…

10) Peso no mayor a 3,5 Kg ±1kg incluida batería.

Debe contar con al menos 2 transductores: Lineal 10 – 5 MHz o de mejor y Convexo 5 – 2 MHz. o mejor

CAPACITACION

El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del equipo, en: Fundamentos del equipo, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del equipo, debiendo emitir Certificados de Capacitación al personal capacitado.

El proponente deberá realizar la capacitación al personal TECNICO - MANTENIMIENTO del equipo en: Fundamentos, tecnología utilizada, sistemas, etc., etc., y todo lo concerniente a rutinas de mantenimiento preventivo y correctivos, de acuerdo al manual técnico, piezas, partes, instalación, troubleshooting, etc.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SERVICIO TECNICO

La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Preventivo de acuerdo al Cronograma de Mantenimiento entregado.

PLAZO DE ENTREGA

El tiempo de entrega no podrá superar los 90 días calendario a partir de la suscripción de contrato.

DOCUMENTOS A ENTREGAR – MANUALES

La empresa en caso de ser Adjudicada, al momento de entregar el equipo ENTREGARA EL Manual Original de Operación en idioma español.1 original y en digital y 2 copias

La empresa en caso de ser Adjudicada, al momento de entregar el equipo DEBERA ENTREGARA Manual tecnico, guía y otro documento para el mantenimiento técnico del equipo.

ENMIENDA N°3

Dice: pagina 34 - ÍTEM 3. MONITOR MULTIPARAMETRICO DE SIGNOS VITALES (MULTIPARAMETRICO MODULAR)

ITEM 3. MONITOR MULTIPARAMETRO DE SIGNOS VITALES (MULTIPARAMETRICO MODULAR)

1) Compatible Con Monitores Marca Philips Modelo IntelliVue MP50

10) Capacidad a futuro de conexión de dispositivos externos como bombas de infusión, máquina de anestesia, o tecnología superior. T

26) FRva: Rango 2 a 150 rpm, Precisión ± 1 rpm.

Debe Decir: pagina 34 - ÍTEM 3. MONITOR MULTIPARAMETRICO DE SIGNOS VITALES (MULTIPARAMETRICO MODULAR)

ITEM 3. MONITOR MULTIPARAMETRO DE SIGNOS VITALES (MULTIPARAMETRICO MODULAR)

CANTIDAD 1 PIEZA

Marca / Modelo: a especificar por el proponente

Procedencia: a especificar por el proponente

Año de fabricación: a especificar por el proponente

1) Compatible Con Monitores Marca Philips Modelo IntelliVue MP50

10) Capacidad a futuro de conexión de dispositivos externos como bombas de infusión, máquina de anestesia, o tecnología superior.

26) FRva: Rango 2 o menor a 150 rpm o mayor, Precisión ± 1 rpm.

CAPACITACION

El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del equipo, en: Fundamentos del equipo, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del equipo, debiendo emitir Certificados de Capacitación al personal capacitado.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SERVICIO TECNICO

La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Preventivo de acuerdo al Cronograma de Mantenimiento entregado.

PLAZO DE ENTREGA

El tiempo de entrega no podrá superar los 60 días calendario a partir de la suscripción de contrato.

DOCUMENTOS A ENTREGAR – MANUALES

La empresa en caso de ser Adjudicada, al momento de entregar el equipo ENTREGARA EL Manual Original de Operación en idioma español.1 original y en digital y 2 copias

La empresa en caso de ser Adjudicada, al momento de entregar el equipo DEBERA ENTREGARA Manual tecnico, guía y otro documento para el mantenimiento técnico del equipo.

ENMIENDA N°4

Dice: pagina 36 – ITEM 4: EQUIPO DE CALEFACCION PARA MAQUINA DE ANESTESIA 
DRAGER (SISTEMA CALENTADOR PARA BLOQUE COSY

ITEM 4. EQUIPO DE CALEFACCION PARA MAQUINA DE ANESTESIA DRAGER (SISTEMA CALENTADOR PARA BLOQUE COSY)

1) Compatible Con Maquinas de Anestesia Drager Fabios GS Premium.

2) Debe incluir instalación y capacitación en su uso y cuidado.

Debe decir: pagina 36 – ITEM 4: EQUIPO DE CALEFACCION PARA MAQUINA DE ANESTESIA 
DRAGER (SISTEMA CALENTADOR PARA BLOQUE COSY

ITEM 4. EQUIPO DE CALEFACCION PARA MAQUINA DE ANESTESIA DRAGER (SISTEMA CALENTADOR PARA BLOQUE COSY)

1) Compatible Con Maquinas de Anestesia Drager Fabios GS Premium.

2) Debe incluir instalación y capacitación en su uso y cuidado.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SERVICIO TECNICO

La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Preventivo de acuerdo al Cronograma de Mantenimiento entregado.

PLAZO DE ENTREGA

El tiempo de entrega no podrá superar los 60 días calendario a partir de la suscripción de contrato.

ENMIENDA N°5

Dice: Pág. 37-41  ÍTEM 5 – MAQUINA DE ANESTESIA CON MONITORIZACION INCORPORADA

MAQUINA DE ANESTESIA - DESCRIPCION GENERAL

1. Procedencia: USA, Alemania, Italia, Suiza, Reino Unido.

2. Garantía de fábrica no menor a 2 años.

6. Ventilador tipo fuelle ascendente mediante válvulas proporcionales

10. Debe contar por lo menos con 3 (tres) Monitores montados en brazos articulables y ángulos de giro (1 monitor de signos vitales multi paramétrico modular, 1 monitor de ventilación, 1 monitor para información de la terapia farmacológica)

21. Debe permite definir las concentraciones de oxígeno y agente al final de la espiración para cada paciente y ajustar automáticamente las concentraciones de gas fresco para alcanzar y mantener con rapidez y eficiencia estas concentraciones al final de la espiración.

MONITOR DEL VENTILADOR

2. Pantalla instalada en un brazo pivotante que permita movimientos tanto horizontales como verticales, externo a la estructura del carro rodante

MODOS VENTILATORIOS MINIMOS:

1. Control por volumen (VCV) compensa volumen tidal

PUERTOS DE COMUNICACIÓN MINIMOS

3. Salida VGA

CARACTERISTICAS MINIMAS DEL GAS FRESCO

1. Intervalo de flujo: 0 y 200 ml/min a 15 l/min (capacidad para flujo mínimo)

Dice: pág. 42 – 45 ÍTEM 6 MONITOR DE SIGNOS VITALES

ITEM 6. MONITOR DE SIGNOS VITALES - DESCRIPCION GENERAL

Monitor de signos vitales multiparametrico modular que interactúe con las funciones de la maquina mostrando en pantalla los informes:

1. Monitor de la misma marca del equipo solicitado en el ítem 5, no adaptado.

2. Con brazo pivotante articulado e integrado al equipo, original de fabrica

3. Pantalla táctil a color de 15 o más pulgadas, tipo LCD TFT.

4. Capacidad de visualización imágenes del sistema RIS y PACS (imágenes de tomografía, ecografía, rayos x y RMI) en pantalla del monitor cuando esté conectado a una central de monitoreo

5. Que el monitor pueda tomar exámenes de electrocardiograma de 12 derivadas, con almacenamiento de al menos 12 exámenes, con medidas y diagnóstico del ECG

6. Segmento ST de todas las derivadas

7. Gráfico de la desviación del segmento ST vs el tiempo

8. Software diseñado para quirófano en de atención de pacientes adultos, pediátricos, neonatales

9. Monitor debe contar con pc para procesamiento de datos individuales y puertos de conexión en red, USB y salida de video

10. Que cuente con porta modulo capaz de integrar cinco o más módulos simultáneamente.

MODULOS DE MONITOREO

1. El módulo de parámetros hemodinámicos con pantalla de al menos 7 pulgadas, ELECTROCARDIOGRAMA, PRESION ARTERIAL, TEMPERATURA, SATURACION, RESPIRACION, PRESION INVASIVA.

2. Monitorización de estado del sistema nervioso central, despliegue de parámetros de reacción rápida de la activación de los músculos faciales y evaluación del efecto de agentes anestésicos en el cerebro del paciente.

3. Monitorización de la medición del nivel de bloque neuromuscular, medición automática cuantifica de la respuesta muscular a un estímulo eléctrico.

4. Módulo de registro de CO2, N2O, O2, identificación de agentes anestésicos, espirometría del paciente y medición de intercambio gaseoso para registro de consumo de energía del paciente.

5. Módulo de monitorización continúa de canales reconocimiento de electromiograma y con potenciales evocados auditivos.

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

1. Condiciones de funcionamiento

a. Temperatura De 10 °C a 35 °C

b. Humedad de funcionamiento Del 15% al 90% (sin condensación)

2. Condiciones de almacenamiento

a. Temperatura de almacenamiento / transporte De -20 °C a 60 °

b. Humedad de almacenamiento Del 10% al 100% (sin condensación)

3. PUERTOS DE COMUNICACIÓN

a. Ethernet

b. E-Port

c. Puerto serial

d. Puerto USB

e. M-port

MONITOR PARA INFORMACION DE LA TERAPIA FARMACOLOGICA:

1. Monitor de la misma marca del equipo solicitado, no adaptado.

2. Con brazo pivotante articulado e integrado al equipo, original de fabrica

3. Pantalla táctil a color de 15 o más pulgadas, tipo LCD TFT.

4. Que visualice la farmacocinética (PK) y farmacodinámico (PD) modelos de sedación, analgesia y relajación de drogas.

5. Muestra el efecto sinérgico de modelado inhalado fármacos.

6. Muestra el efecto sinérgico modelado de Propofol.

7. Que muestre modelado concentraciones sitio efecto basado en los modelos farmacocinéticos y el futuro efecto sinérgico sobre la base de modelos farmacodinámicos

8. Que se conecte a una amplia gama de bombas de infusión para reducir al mínimo la entrada de datos manual de drogas

9. Debe ser capaz de mostrar información completa de tendencia en fármacos administrados

10. Capaz de contener biblioteca de medicamentos.

11. Método de entrada de drogas intravenosas: manual o automático de la bomba de infusión. Anestésicos inhalados son registrados automáticamente por el sistema.

12. Protocolos de atención personalizables.

13. Tendencias y parámetros hemodinámicos de ventilación están en tendencia ventana asociada con los protocolos

Accesorios: Debe contar con al menos los siguientes accesorios

1. 1 porta módulos

2. 1 manguera de aire

3. 1 manguera de oxigeno

4. 1 cargador de sevoflurano

5. 1 cargador de isoflurano

6. 1 brazo articulado para bolsa

7. 2 sensor de flujo inspiratorio/espiratorio (intercambiables)

8. 1 teclado/mouse para equipo de monitoreo farmacológico

9. 2 circuito respiratorio con bolsa de reservorio para paciente adulto reusable

10. 1 circuito respiratorio con bolsa de reservorio para paciente pediátrico reusable

11. 10 Trampas de agua para Capnografía

12. 10 Líneas de muestra para Capnografía

13. 1 Pulmón de prueba reusable

14. 1 Mascarillas reusables siliconadas para pacientes adultos

15. 1 Cable de ECG 3 derivaciones

16. 2 Cable de ECG 5 derivaciones

17. 1 cable truncado de ECG 10 derivaciones

18. 1 cable truncado de ECG 5 derivaciones

19. 1 cable truncado de ECG 3 derivaciones

20. 1 Sensor de SPO2 adulto

21. 1 Sensor de SPO2 neonatal

22. 1 cable extensor SPO2

23. 1 sensor de temperatura de piel adulto

24. 1 sensor de temperatura de piel pediátrico

25. 1 sensor de temperatura transesofagico adulto

26. 1 cable adaptador para sensor de temperatura

27. 1 manguera NIBP dual mangas adulto/pediátrico

28. 1 manguera NIBP dual manga neonatal

29. 1 manga NIBP adulto

30. 1 manga NIBP pediátrico

31. 1 manga NIBP neonatal

32. 1 cable para sensor de IBP

33. 5 domos de IBP

34. 1 cable para sensor de sedación anestésica

35. 50 sensores de sedación anestésica

36. 1 cable sensor transmisión neuromuscular

37. 30 sensores transmisión neuromuscular

Debe decir: pág. 37-41 ÍTEM 5 A– MAQUINA DE ANESTESIA CON MONITORIZACION INCORPORADA

MAQUINA DE ANESTESIA - DESCRIPCION GENERAL

Cantidad: 1 pieza

Marca: a especificar por el proponente

Modelo: a especificar por el proponente

Año de fabricación: a especificar por el proponente

1. Procedencia: USA, Alemania, Italia, Suiza, Reino Unido.

2. Garantía de fábrica no menor a 2 años.

6. Ventilador tipo fuelle ascendente mediante válvulas proporcionales o mejor sistema de acuerdo a cada proponente.

10. Debe contar por lo menos con 2 (tres) Monitores (1 monitor de ventilación, 1 monitor para información de la terapia farmacológica).

21. Debe permite definir las concentraciones de oxígeno y agente al final de la espiración para cada paciente y ajustar automáticamente las concentraciones de gas fresco para alcanzar y mantener con rapidez y eficiencia estas concentraciones al final de la espiración, similar o mejorar esta características y ventajas (especificar por el proponente)

MONITOR DEL VENTILADOR

2. Pantalla instalada en un brazo pivotante que permita movimientos tanto horizontales como verticales, externo a la estructura del carro rodante o de características equivalente o mejor.

MONITOR PARA INFORMACION DE LA TERAPIA FARMACOLOGICA:

1. Monitor de la misma marca del equipo solicitado, no adaptado.

2. Con brazo pivotante articulado e integrado al equipo, original de fabrica

3. Pantalla táctil a color de 15 o más pulgadas, tipo LCD TFT.

4. Que visualice la farmacocinética (PK) y farmacodinámico (PD) modelos de sedación, analgesia y relajación de drogas.

5. Muestra el efecto sinérgico de modelado inhalado fármacos.

6. Muestra el efecto sinérgico modelado de Propofol.

7. Que muestre modelado concentraciones sitio efecto basado en los modelos farmacocinéticos y el futuro efecto sinérgico sobre la base de modelos farmacodinámicos

8. Que se conecte a una amplia gama de bombas de infusión para reducir al mínimo la entrada de datos manual de drogas

9. Debe ser capaz de mostrar información completa de tendencia en fármacos administrados

10. Capaz de contener biblioteca de medicamentos.

11. Método de entrada de drogas intravenosas: manual o automático de la bomba de infusión. Anestésicos inhalados son registrados automáticamente por el sistema.

12. Protocolos de atención personalizables.

13. Tendencias y parámetros hemodinámicos de ventilación están en tendencia ventana asociada con los protocolos

MODOS VENTILATORIOS MINIMOS:

1. Control por volumen (VCV) compensa volumen tidal

PUERTOS DE COMUNICACIÓN MINIMOS

3. Salida VGA o mejor opción salida de video

CARACTERISTICAS MINIMAS DEL GAS FRESCO

1. Intervalo de flujo: 0 y 200 ml/min a 15 l/min (capacidad para flujo mínimo) o de acuerdo a los manejos técnicos adaptados a la altura (presión atmosférica)

accesorios

Accesorios: Debe contar con al menos los siguientes accesorios

1. 1 porta módulos

2. 1 manguera de aire

3. 1 manguera de oxigeno

4. 1 cargador de sevoflurano

5. 1 cargador de isoflurano

6. 1 brazo articulado para bolsa

7. 2 sensor de flujo inspiratorio/espiratorio (intercambiables)

8. 2 circuito respiratorio con bolsa de reservorio para paciente adulto reusable

9. 1 circuito respiratorio con bolsa de reservorio para paciente pediátrico reusable

10. 10 Trampas de agua para Capnografía

11. 10 Líneas de muestra para Capnografía

12. 1 Pulmón de prueba reusable

13. 1 Mascarillas reusables siliconadas para pacientes adultos

14. 1 teclado/mouse para equipo de monitoreo farmacológico

CAPACITACION

El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del equipo, en: Fundamentos del equipo, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del equipo, debiendo emitir Certificados de Capacitación al personal capacitado.

El proponente deberá realizar la capacitación al personal TECNICO - MANTENIMIENTO del equipo en: Fundamentos, tecnología utilizada, sistemas, etc., etc., y todo lo concerniente a rutinas de mantenimiento preventivo y correctivos, de acuerdo al manual técnico, piezas, partes, instalación, troubleshooting, etc.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SERVICIO TECNICO

La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Preventivo de acuerdo al Cronograma de Mantenimiento entregado.

PLAZO DE ENTREGA

El tiempo de entrega no podrá superar los 60 días calendario a partir de la suscripción de contrato.

DOCUMENTOS A ENTREGAR – MANUALES

La empresa en caso de ser Adjudicada, al momento de entregar el equipo ENTREGARA EL Manual Original de Operación en idioma español.1 original y en digital y 2 copias

La empresa en caso de ser Adjudicada, al momento de entregar el equipo DEBERA ENTREGARA Manual tecnico, guía y otro documento para el mantenimiento técnico del equipo.

Debe decir: pag 42 – ítem 5B monitor de signos vitales

ITEM 5B. MONITOR DE SIGNOS VITALES - DESCRIPCION GENERAL

Monitor de signos vitales multiparametrico modular que interactúe con las funciones de la maquina mostrando en pantalla los informes:

1. Monitor de la misma marca del equipo solicitado, no adaptado.

2. Con brazo pivotante articulado e integrado al equipo, original de fabrica

3. Pantalla táctil a color de 15 o más pulgadas, tipo LCD TFT.

4. Capacidad de visualización imágenes del sistema RIS y PACS (imágenes de tomografía, ecografía, rayos x y RMI) en pantalla del monitor cuando esté conectado a una central de monitoreo

5. Que el monitor pueda tomar exámenes de electrocardiograma de 12 derivadas, con almacenamiento de al menos 12 exámenes, con medidas y diagnóstico del ECG

6. Segmento ST de todas las derivadas

7. Gráfico de la desviación del segmento ST vs el tiempo

8. Software diseñado para quirófano en de atención de pacientes adultos, pediátricos, neonatales

9. Monitor debe contar con pc para procesamiento de datos individuales y puertos de conexión en red, USB y salida de video

10. Que cuente con porta modulo capaz de integrar cinco o más módulos simultáneamente.

MODULOS DE MONITOREO

1. El módulo de parámetros hemodinámicos con pantalla de al menos 7 pulgadas, ELECTROCARDIOGRAMA, PRESION ARTERIAL, TEMPERATURA, SATURACION, RESPIRACION, PRESION INVASIVA.

2. Monitorización de estado del sistema nervioso central, despliegue de parámetros de reacción rápida de la activación de los músculos faciales y evaluación del efecto de agentes anestésicos en el cerebro del paciente.

3. Monitorización de la medición del nivel de bloque neuromuscular, medición automática cuantifica de la respuesta muscular a un estímulo eléctrico.

4. Módulo de registro de CO2, N2O, O2, identificación de agentes anestésicos, espirometría del paciente y medición de intercambio gaseoso para registro de consumo de energía del paciente.

5. Módulo de monitorización continúa de canales reconocimiento de electromiograma y con potenciales evocados auditivos.

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

1. Condiciones de funcionamiento

a. Temperatura De 10 °C a 35 °C

b. Humedad de funcionamiento Del 15% al 90% (sin condensación)

2. Condiciones de almacenamiento

a. Temperatura de almacenamiento / transporte De -20 °C a 60 °

b. Humedad de almacenamiento Del 10% al 100% (sin condensación)

3. PUERTOS DE COMUNICACIÓN

a. Ethernet

b. E-Port

c. Puerto serial

d. Puerto USB

e. M-port

ACCESORIOS

1. 1 Cable de ECG 3 derivaciones

2. 2 Cable de ECG 5 derivaciones

3. 1 cable truncado de ECG 10 derivaciones

4. 1 cable truncado de ECG 5 derivaciones

5. 1 cable truncado de ECG 3 derivaciones

6. 1 Sensor de SPO2 adulto

7. 1 Sensor de SPO2 neonatal

8. 1 cable extensor SPO2

9. 1 sensor de temperatura de piel adulto

10. 1 sensor de temperatura de piel pediátrico

11. 1 sensor de temperatura transesofagico adulto

12. 1 cable adaptador para sensor de temperatura

13. 1 manguera NIBP dual mangas adulto/pediátrico

14. 1 manguera NIBP dual manga neonatal

15. 1 manga NIBP adulto

16. 1 manga NIBP pediátrico

17. 1 manga NIBP neonatal

18. 1 cable para sensor de IBP

19. 5 domos de IBP

20. 1 cable para sensor de sedación anestésica

21. 50 sensores de sedación anestésica

22. 1 cable sensor transmisión neuromuscular

23. 30 sensores transmisión neuromuscular

CAPACITACION

El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del equipo, en: Fundamentos del equipo, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del equipo, debiendo emitir Certificados de Capacitación al personal capacitado.

El proponente deberá realizar la capacitación al personal TECNICO - MANTENIMIENTO del equipo en: Fundamentos, tecnología utilizada, sistemas, etc., etc., y todo lo concerniente a rutinas de mantenimiento preventivo y correctivos, de acuerdo al manual técnico, piezas, partes, instalación, troubleshooting, etc.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SERVICIO TECNICO

La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Preventivo de acuerdo al Cronograma de Mantenimiento entregado.

PLAZO DE ENTREGA

El tiempo de entrega no podrá superar los 60 días calendario a partir de la suscripción de contrato.

DOCUMENTOS A ENTREGAR – MANUALES

La empresa en caso de ser Adjudicada, al momento de entregar el equipo ENTREGARA EL Manual Original de Operación en idioma español.1 original y en digital y 2 copias

La empresa en caso de ser Adjudicada, al momento de entregar el equipo DEBERA ENTREGARA Manual tecnico, guía y otro documento para el mantenimiento técnico del equipo.

ENMIENDA N°6.

Dice: Página 47 – ITEM: 7 MONITOR FETAL

Ø DESPLIEGUE NUMÉRICO DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL EN LATIDOS /MINUTO CON UN RANGO DE 30 O MENOR A 240 O MAYOR

Debe decir: Página 47 – ITEM: 6 MONITOR FETAL

Ø DESPLIEGUE NUMÉRICO DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL EN LATIDOS /MINUTO CON UN RANGO DE 60 O MENOR A 240 O MAYOR

ENMIENDA N°7.

Dice: pagina 52 – ITEM 8: ELECTROBISTURI

ITEM 8. ELECTROBISTURI

MARCA: MODELO:

PAIS DE FABRICACION: AÑO DE FABRICACION

…..

DOCUMENTACION TECNICA

· CATALOGO O FICHA TECNICA: ADJUNTAR EN LA PROPUESTA EN FORMATO FISICO EN IDIOMA ESPAÑOL CON IMAGEN Y DATOS TECNICOS QUE RESPALDEN EL CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Debe decir.  Página 52 – ITEM 7: ELECTROBISTURI

ITEM 8. ELECTROBISTURI

CANTIDAD 1 PIEZA

Marca / Modelo: a especificar por el proponente

Procedencia: a especificar por el proponente

Año de fabricación: a especificar por el proponente

…..

DOCUMENTACION TECNICA

· CATALOGO O FICHA TECNICA: ADJUNTAR EN LA PROPUESTA EN FORMATO FISICO EN IDIOMA ESPAÑOL CON IMAGEN Y DATOS TECNICOS QUE RESPALDEN EL CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

La empresa en caso de ser Adjudicada, al momento de entregar el equipo ENTREGARA EL Manual Original de Operación en idioma español.1 original y en digital y 2 copias

La empresa en caso de ser Adjudicada, al momento de entregar el equipo DEBERA ENTREGARA Manual tecnico, guía y otro documento para el mantenimiento técnico del equipo.

PLAZO DE ENTREGA

El tiempo de entrega no podrá superar los 60 días calendario a partir de la suscripción de contrato.

ENMIENDA N° 8:

Dice: pagina 90 – ITEM 14: ESPIROMETRO Y CALIBRADOR ESPIROMETRO

ITEM:14 ESPIROMETRO Y CALIBRADOR ESPIROMETRO

MARCA: (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) MODELO:

Debe decir.  Página 90 – ITEM 13: ESPIROMETRO Y CALIBRADOR ESPIROMETRO

ITEM:13 ESPIROMETRO Y CALIBRADOR ESPIROMETRO

CANTIDAD 1 PIEZA

MARCA: (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) MODELO: ( A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE)

ENMIENDA N° 9:

Dice: PÁGINA 97- 101 – ITEM:14 ECÓGRAFO DOPPLER COLOR

ITEM:14 ECÓGRAFO DOPPLER COLOR

MARCA: (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) MODELO:

PAÍS DE FABRICACIÓN: :

AÑO DE FABRICACION

I. REQUISITOS BÁSICOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

4.4. MODO DE FLUJO B PARA REALCE DE LAS ESTRUCTURAS HEMODINÁMICAS.

4.5. DOPPLER PULSADO.

4.6. ELASTOGRAFÍA DE ESFUERZO DISPONIBLE PARA TRANSDUCTORES CONVEXOS, LINEALES Y ENDOCAVITARIOS COMO MÍNIMO.

4.10. 3D, 4D HD LIVE

4.14. CON IMÁGENES TOMOGRÁFICAS HASTA 9 CORTES

5. CONTROL DE GANANCIA Y AJUSTE DE LA CURVA TGC POR MEDIO DE POR LO MENOS 8 CONTROLES DIGITALES COMO MÍNIMO.

6. OPTIMIZACIÓN AUTOMÁTICA DE LA IMAGEN EN MODO B Y MODO DOPPLER.

9. CON MEMORIA DE IMAGEN CUADRO POR CUADRO O CINE LOOP DE 750MB COMO MÍNIMO.

10. 10 PASO PARA LA VELOCIDAD DE REVISIÓN DE IMÁGENES CINE (11, 13, 14, 17, 22, 25, 31, 100, 200, 400%)

21. ESTÁNDAR DE COMUNICACIÓN DICOM CON LAS SIGUIENTES CLASES DE SERVICIO HABILITADAS PARA SU USO IRRESTRICTO

22. ACCESORIOS INDISPENSABLES:

22.1. TRANSDUCTORES ELECTRÓNICOS:

22.1.1. TRANSDUCTOR LINEAL

· TRANSDUCTOR LINEAL MATRICIAL DE MÁS DE 1000 ELEMENTOS, 3.6 A 16 MHZ, PARA APLICACIONES VASCULARES, MAMA, PARTES PEQUEÑAS, MUSCULO ESQUELÉTICO, PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA, APERTURA DE 50.4MM.

· TRANSDUCTOR LINEAL, 4.5 A 14 MHZ, APERTURA DE 22MM PARA APLICACIONES VASCULARES Y BLOQUEOS E OTRAS APLICACIONES SUPERFICIALES.

· SE PUEDE CUBRIR LOS RANGOS CON UNO O DOS TRANSDUCTORES

22.1.2. TRANSDUCTOR CONVEXO O CURVILÍNEO CON EL RANGO DE 1.75 A 4.95 MHZ CON APERTURA DE 70° O MAYOR Y CON FRECUENCIAS ARMÓNICAS Y 190 ELEMENTOS COMO MÍNIMO.

22.1.3. TRANSDUCTOR VOLUMÉTRICO, 1.7 A 4.8 MHZ, CON APERTURA DE 66° X 85° PARA APLICACIONES ABDOMINALES, DE GINECOLOGÍA, OBSTETRICIA Y UROLOGÍA.

TRANSDUCTOR SECTORIAL, DE 2MHZ O MENOR A 4 MHZ O MAYOR, CON APERTURA DE 120°, PARA ESTUDIOS CARDIACOS, TRANSCRANEALES Y ABDOMINALES.

DEBE DECIR: PÁGINA 97- 101 – ITEM:14 ECÓGRAFO DOPPLER COLOR

ITEM:14 ECÓGRAFO DOPPLER COLOR

MARCA: (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) MODELO: A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE)

PAÍS DE FABRICACIÓN: A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE)

AÑO DE FABRICACION A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE)

I. REQUISITOS BÁSICOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

4.4. MODO DE VALORACION DE ESTRUCTURA HEMODINÁMICAS O MEJOR.

4.5. DOPPLER PULSADO.

4.6. MODO PARA ESTUDIOS DE ELASTOGRAFIA DE ESFUERZO, MISMOS DEBE REALIZAR COMO MINIMO TRANSDUCTOR CONVEXO Y/O DISPONER EL MODO EN TRANSDUCTORES LINEALES Y ENDOCAVITATORIOS

4.10. IMÁGENES 3D, 4D O MEJOR

4.14. CON IMÁGENES TOMOGRÁFICAS HASTA 9 CORTES

5. CONTROL DE GANANCIA Y AJUSTE DE LA CURVA TGC POR MEDIO DE POR LO MENOS 8 CONTROLES DIGITALES COMO MÍNIMO.

6. OPTIMIZACIÓN AUTOMÁTICA DE LA IMAGEN EN MODO B Y MODO DOPPLER.

9. CAPACIDAD DE MEMORIA DE IMAGEN CUADRO POR CUADRO O CINE LOOP. (A ESPECIFICAR EL DETALLE POR EL PROPONENTE )

10. CAPACIDAD DE PARA LA VELOCIDAD DE REVISIÓN DE IMÁGENES CINE, (A ESPECIFICAR EL DETALLE POR EL PROPONENTE )

21. ESTÁNDAR DE COMUNICACIÓN DICOM CON CLASES DE SERVICIO HABILITADAS PARA SU USO IRRESTRICTO

22. ACCESORIOS INDISPENSABLES:

22.1. TRANSDUCTORES ELECTRÓNICOS:

22.1.1. TRANSDUCTOR LINEAL

· TRANSDUCTOR LINEAL DE MÁS DE 1000 ELEMENTOS, - 3.6 A 16 MHZ O MEJOR. - PARA APLICACIONES VASCULARES, MAMA, PARTES PEQUEÑAS, MUSCULO ESQUELÉTICO, PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA. - APERTURA DE 50.4MM.O MEJOR

· TRANSDUCTOR LINEAL - 4.5 A 14 MHZ O MEJOR - APERTURA DE 22MM O MEJOR - PARA APLICACIONES VASCULARES Y BLOQUEOS E OTRAS APLICACIONES SUPERFICIALES.

· SE PUEDE CUBRIR LOS RANGOS DE FRECUENCIA CON UNO O DOS TRANSDUCTORES

22.1.2. TRANSDUCTOR CONVEXO O CURVILÍNEO CON EL RANGO DE 1.75 A 4.95 MHZ O MEJOR, CON APERTURA DE 70° O MAYOR Y CON FRECUENCIAS ARMÓNICAS Y 190 ELEMENTOS COMO MÍNIMO.

22.1.3. TRANSDUCTOR VOLUMÉTRICO, 1.7 A 4.8 MHZ, O MEJOR CON APERTURA DE 66° X 85° PARA APLICACIONES ABDOMINALES, DE GINECOLOGÍA, OBSTETRICIA Y UROLOGÍA.

TRANSDUCTOR SECTORIAL, DE 2MHZ O MENOR A 4 MHZ O MAYOR, CON APERTURA DE 90°, PARA ESTUDIOS CARDIACOS, TRANSCRANEALES Y ABDOMINALES.

ENMIENDA N°10

Dice: pagina 106 – ITEM 15: ANALIZADOR DE SIGNOS VITALES

ITEM 15: ANALIZADOR DE SIGNOS VITALES

MARCA: MODELO:

PAIS DE FABRICACION: AÑO DE FAVRICACIÓN:

…

DOCUMENTACION TECNICA

· CATALOGO O FICHA TECNICA: ADJUNTAR EN LA PROPUESTA EN FORMATO FISICO EN IDIOMA ESPAÑOL CON IMAGEN Y DATOS TECNICOS QUE RESPALDEN EL CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Debe decir.  Página 106 – ITEM 15: ANALIZADOR DE SIGNOS VITALES

ITEM 15: ANALIZADOR DE SIGNOS VITALES

CANTIDAD 1 PIEZA

MARCA / MODELO: A especificar por el proponente

PAIS DE FABRICACION:: A especificar por el proponente

AÑO DE FARICACIÓN: A especificar por el proponente

…..

DOCUMENTACION TECNICA

· CATALOGO O FICHA TECNICA: ADJUNTAR EN LA PROPUESTA EN FORMATO FISICO EN IDIOMA ESPAÑOL CON IMAGEN Y DATOS TECNICOS QUE RESPALDEN EL CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

La empresa en caso de ser Adjudicada, al momento de entregar el equipo ENTREGARA EL Manual Original de Operación en idioma español.1 original y en digital y 2 copias

La empresa en caso de ser Adjudicada, al momento de entregar el equipo DEBERA ENTREGARA Manual tecnico, guía y otro documento para el mantenimiento técnico del equipo.

PLAZO DE ENTREGA

El tiempo de entrega no podrá superar los 60 días calendario a partir de la suscripción de contrato.

ENMIENDA Nº11

Dice: pagina 109 – ITEM 16: EQUIPO ANALIZADOR HEMATOLÓGICO

ITEM 16: EQUIPO ANALIZADOR HEMATOLÓGICO

MARCA:

MODELO:

PAIS DE FABRICACION:

Debe decir.  Página 109 – ITEM 16: EQUIPO ANALIZADOR HEMATOLÓGICO

ITEM 16: EQUIPO ANALIZADOR HEMATOLÓGICO

CANTIDAD 1 PIEZA

MARCA: A especificar por el proponente

MODELO: A especificar por el proponente

PAIS DE FABRICACION: A especificar por el proponente

Año de fabricación: a especificar por el proponente

ENMIENDA Nº12

Dice: pagina 117 – ITEM 17: EQUIPO DE QUIMIOLUMINISCENCIA AUTOMATICO

ITEM 17: EQUIPO DE QUIMIOLUMINISCENCIA AUTOMATICO

MARCA:

MODELO:

PAIS DE FABRICACION:

Debe decir.  Página 117 – ITEM 17: EQUIPO DE QUIMIOLUMINISCENCIA AUTOMATICO

ITEM 17: EQUIPO DE QUIMIOLUMINISCENCIA AUTOMATICO

CANTIDAD 1 PIEZA

MARCA: A especificar por el proponente

MODELO: A especificar por el proponente

PAIS DE FABRICACION: A especificar por el proponente

Año de fabricación: a especificar por el proponente

ENMIENDA N°13

Dice: Página 131-132 – ITEM: 19 CAMA DE TERAPIA INTENSIVA

I. REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

1. Aspectos Generales del Equipo :

Ajuste de la altura variable de 40,0 cm a 79,0 cm aprox. con sistema eléctrico de columna telescópica (libre de aceite).

Movimiento eléctrico de trendelenburg de 15 grados, trendelemburg inverso de 15 grados aprox

Cabecera y pie de cama removibles de material ABS. En su totalidad, fabricado de una sola pieza.

Debe decir: Página 131-132 – ITEM: 19 CAMA DE TERAPIA INTENSIVA

I. REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

1. Aspectos Generales del Equipo :

Ajuste de la altura variable de 40,0 cm ±2 cm a 79,0 cm ± 2cm aprox. con sistema eléctrico de columna telescópica (libre de aceite).

Movimiento eléctrico de trendelenburg de 15 grados ±3 grados, trendelemburg inverso de 15 grados ±3 grados aprox

Cabecera y pie de cama removibles de material ABS, similar material o mejor. En su totalidad, fabricado de una sola pieza.

ENMIENDA N°14

Dice: páginas 137-138  – ITEM: 20 ELECTROBISTURI CON GAS ARGON

ITEM 20. ELECTROBISTURI CON GAS ARGON

CANTIDAD: 1 EQUIPO

I. REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

1. Aspectos Generales del Equipo :

Flujo del gas argón ajustable de 0 a 5 l/min a pasos de 0.5l/min.

Regulación de presión en 2 etapas con válvula de sobrepresión en la salida.

ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR EQUIPO

Debe incluir cilindro de gas argón mínimo de 1m3.

Debe incluir 2 o más catéteres de 3.10m para endoscopia.

Debe Decir: página 137-138 – ITEM: 20 ELECTROBISTURI CON GAS ARGON

ITEM 20. ELECTROBISTURI CON GAS ARGON

CANTIDAD: 1 EQUIPO

I. REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

1. Aspectos Generales del Equipo :

Flujo del gas argón ajustable de 0 a 5 l/min a pasos de ajuste menor o igual 0.5l/min.

Regulación de presión en 2 etapas con válvula de sobrepresión en la salida o Con otro sistema de sobrepresión la salida (especificar a detalle por el proponente)

ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR EQUIPO

Debe incluir cilindro de gas argón mínimo de 1m3 o mayor.

Debe incluir 2 o más catéteres de 3.10 metros para endoscopia.

ENMIENDA Nº15

PAG. 19

DICE:

40.3    Para la evaluación de la calidad, se identificará la propuesta técnica, evaluando la misma en función a los criterios de calificación establecidos por la unidad solicitante, detallados a continuación:

Para los ítems N°1,2,3,4,5,6,7,8,9,15,30,31,32,33 : 60 puntos El cumplimiento a cabalidad de las Especificaciones Técnicas. 40 puntos mejor oferta económica.

Para los ítems N°: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17: 42 puntos Cumplimiento a Requisitos Básicos, 18 puntos Requisitos calificables, 40 puntos mejor oferta económica.

DEBE DECIR:

40.3    Para la evaluación de la calidad, se identificará la propuesta técnica, evaluando la misma en función a los criterios de calificación establecidos por la unidad solicitante, detallados a continuación:

Para los ítems N°1,2,3,4,5,6,7,13,14,15,18,19,20,21-32,: 60 puntos El cumplimiento a cabalidad de las Especificaciones Técnicas. 40 puntos mejor oferta económica.

Para los ítems N°: 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17: 42 puntos Cumplimiento a Requisitos Básicos, 18 puntos Requisitos calificables, 40 puntos mejor oferta económica.

ACLARACIÓN 1:

SE DEBE TOMAR EN CUENTA LA NUEVA NUMERACIÓN DE LOS ÍTEMS DE ACUERDO AL SIGUEITNE DETALLE:

| LA PAZ |  | CANT. |
| --- | --- | --- |
| ITEM 1 | BOMBA DE INFUSION A JERINGA | 2 |
| ITEM 2 | ECOGRAFO PORTATIL | 1 |
| ITEM 3 | MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO | 1 |
| ITEM 4 | EQUIPO DE CALEFACCION P/MAQ.DE ANESTESIA DRAGER | 2 |
| ITEM 5 | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 |
| ITEM 6 | MONITOR FETAL | 1 |
| ITEM 7 | ELECTROBISTURI | 2 |
| ITEM 8 | AGLUTINOSCOPIO (RESUSCOPIO) | 1 |
| ITEM 9 | ANALIZADOR DE ELECTROLITOS POR ION SELECTIVO | 1 |
| ITEM 10 | EQUIPO AUTOMATIZADO P/HEMOCULTIVOS Y ANTIBIOGRAMAS | 1 |
| ITEM 11 | MACROCENTRIFUGA | 1 |
| ITEM 12 | MICROCENTRIFUGA | 1 |
| ITEM 13 | ESPIROMETRO | 1 |
| ITEM 14 | ECOGRAFO DOPLER | 1 |
| ITEM 15 | ANALIZADOR DE SIGNOS VITALES BIOIMPEDANCIA | 1 |
| ITEM 16 | CONTADOR HEMATOLOGICO | 1 |
| ITEM 17 | EQUIPO DE QUIMIOLUMINISCENCIA AUTOMATICO | 1 |
| SAN TA CRUZ |  |  |
| ITEM 18 | APARATO DE PROFILAXIS (ULTRASONIDO) | 1 |
| ITEM 19 | CAMA ELECTRICA DE TERAPIA INTENSIVA | 1 |
| ITEM 20 | ELECTROBISTURI CON GAS ARGON | 1 |
| ITEM 21 | EQUIPO DE ARCO EN C | 1 |
| ITEM 22 | EQUIPO DENTAL | 1 |
| ITEM 23 | INCUBADORA DE BIOLOGICO P/OXIDO DE ETILENO | 1 |
| ITEM 24 | INCUBADORA DE BIOLOGICO PARA AUTOCLAVE | 1 |
| ITEM 25 | MACROCENTRIFUGA | 1 |
| ITEM 26 | OPTICA DE 30° 2.5 MM ARTROSCOPIA | 1 |
| ITEM 27 | PURIFICADOR DE AIRE | 2 |
| ITEM 28 | TORRE LAPAROSCÓPICA | 1 |
| ITEM 29 | VIDEOLARINGOSCOPIO | 1 |
| TARIJA |  |  |
| ITEM 30 | DESFIBRILADOR | 1 |
| ITEM 31 | EQUIPO DE RAYOS X DENTAL | 1 |
| TRINIDAD |  |  |
| ITEM 32 | CARRO DE PARO CON DESFIBRILADOR | 1 |

ACLARACIÓN 2:

La presentación de la  BOLETA DE GARANTÍA  (FIANZA BANCARIA) DE SERIEDAD DE PROPUESTA ES OBLIGATORIA.