FORMULARIO DE PROPUESTA TÉCNICA

La Empresa Proponente, debe manifestar su aceptación y especificar su propuesta. Asimismo, deberán adjuntar la documentación de respaldo que corresponda y firmar al pie del Formulario.

ITEM 5: CAJA DE PRISMA

| DESCRIPCION DEL ÍTEM | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE | PARA LA CALIFICACIÓN DE LA ENTIDAD |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROPUESTA TÉCNICA | CUMPLE |  | OBSERVACIONES (especificar el por qué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| - REQUISITOS BÁSICOS: (50 PTS) |  |  |  |  |
| AÑO FABRICACIÓN: (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) (MINIMO POSTERIOR A JUNIO/2021) |  |  |  |  |
| - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |
| - BARRA PRISMA HORIZONTAL - BARRA ORISMA VERTICAL - DIOPTER DE 32 PZA O SUPERIOR |  |  |  |  |
| - ACCESORIOS REQUERIDOS |  |  |  |  |
| - CAJA DE ALUMINIO |  |  |  |  |
| - DOCUMENTACION Y NORMATIVAS A CUMPLIR |  |  |  |  |
| - NORMATIVA A CUMPLIR |  |  |  |  |
| - EL EQUIPO, MARCA O FABRICANTE CUENTA CON REGISTRO FDA. O MARCADO CE VIGENTES, CON RESPALDO EN FOTOCOPIA SIMPLE ADJUNTO EN LA PROPUESTA |  |  |  |  |
| - DOCUMENTACIÓN TÉCNICA |  |  |  |  |
| EN LA PROPUESTA, ADJUNTAR: - CATALOGO O FICHA TÉCNICA: EN FORMATO FÍSICO EN IDIOMA ESPAÑOL CON IMAGEN Y DATOS TÉCNICOS QUE RESPALDEN EL CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. EN CASO DE ADJUDICACION, PRESENTAR EL DIA DE ENTREGA DEL EQUIPO: - MANUAL DE USUARIO U OPERACIONES: MÁXIMO HASTA EL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN DEBERÁ ENTREGAR EL MANUAL ORIGINAL EN FÍSICO Y DIGITAL, SI EL MISMO NO ESTA EN ESPAÑOL ACOMPAÑAR UNA TRADUCCIÓN. |  |  |  |  |
| - RECEPCION Y CAPACITACION |  |  |  |  |
| - RECEPCION O ENTREGA DEL EQUIPO |  |  |  |  |
| - LUGAR: EN AMBIENTES DE LA CSBP REGIONAL LA PAZ, PREVIA COORDINACION. - PLAZO: NO MAYOR A (75) SETENTA Y CINCO DÍAS CALENDARIO, DENTRO DE ELLO INCLUYE LA INSTALACION Y LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ACEPTACION DEL EQUIPO. - INSTALACION, LA EMPRESA PROPONENTE REALIZA COORDINARA PARA LA UBICACIÓN DE INSTALACION, ESTO POSTERIOR A LA RECEPCION Y CONFORMIDAD DE LA COMISION DE RECEPCION. - MATERIALES E INSUMOS: DEBE DISPONERSE DE TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO |  |  |  |  |
| - CAPACITACIÓNES REQUERIDAS: |  |  |  |  |
| - OPERATIVA Y/O MANEJO, DEBE INCLUIR LA CAPACITACION DE MANEJO/OPERATIVIDAD DEL EQUIPO A LOS OPERADORES DE LA UNIDAD, INCLUYE LA CERTIFICACION EN FISICO PARA EL PERSONAL. |  |  |  |  |
| - TECNICA, DEBE INCLUIR LA CAPACITACION DE MANEJO DEL EQUIPO, MANTENIMIENTOS, CORRECCION DE FALLAS, AL PERSONAL TECNICO DE LA INSTITUCION, INCLUYE LA CERTIFICACION EN FISICO PARA EL PERSONAL CAPACITADO. |  |  |  |  |
| - GARANTIAS |  |  |  |  |
| - GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: EQUIPO OFERTADO ES NUEVO (NO ES REACONDICIONADO NI DE DEMOSTRACION), CON ANTIGÜEDAD DE FABRICACION NO MAYOR A UN AÑO, EN CASO DE ADJUDICACION, SI LA CSBP LO REQUIERE EN LA RECEPCION DEBERA PRESENTAR DOCUMENTACION DE RESPALDO (EJEMPLO CERTIFICADO DE ORIGEN, CERTIFICADO DE FABRICACION) - GARANTIA COMERCIAL: EQUIPO CUENTA CON GARANTIA CON COBERTURA DE REPARACION Y/O SUSTITUCION DEL EQUIPO, PARTES, PIEZAS QUE RESULTEN CON FALLAS Y/O DEFECTOS DE FABRICA, VICIOS OCULTOS, DESGASTES PREMATUROS, MALA INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO DEL SERVICIO TECNICO EL PERIODO DE ESTA GARANTIA SERA NO MENOR A DOS AÑOS VIGENTE A PARTIR DE LA EMISION DEL ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD - GARANTIA DE SERVICIO TECNICO: DURANTE LA GARANTIA COMERCIAL SE CUENTA CON PERSONAL TECNICO CON EXPERIENCIA, HERRAMIENTAS, REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS NECESARIOS PARA LA INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO EN LA CIUDAD DE LA PAZ. DETALLAR EN LA PROPUESTA NOMBRE, APELLIDOS Y TELEFONO DEL PERSONAL - EN CASO DE MÁS DE 5 FALLAS, EL PROVEEDOR SE DEBE COMPROMETER A REALIZAR EL CAMBIO DEL EQUIPO POR UNO NUEVO DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES. - GARANTIA POST VENTA: DISPONIBILIDAD DE DOTACION DE INSUMOS, REPUESTOS, ACCESORIOS Y SOPORTE TECNICO DE POR LO MENOS TRES AÑOS POSTERIOR A LA CONCLUSION DE LA GARANTIA COMERCIAL, SUJETO A ACUERDO ENTRE PARTES |  |  |  |  |

| II. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS (20 PTS) |  |  | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE | PARA LA CALIFICACIÓN DE LA ENTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Condiciones Adicionales Solicitadas | Puntaje asignado | Condiciones Adicionales Propuestas | PUNTAJE OBTENIDO |
| 1 | 1. ENTREGA MENOR AL REQUERIDO, DE ACUERDO A LA PUNTACION: (6 PUNTOS) - 1-15 DIAS 6 PUNTOS - 16-30 DIAS 4 PUNTOS - 31-40 DIAS 3 PUNTOS - 41≤60 DIAS 2 PUNTOS | 6 |  |  |
| 2 | AMPLIACIÓN DE GARANTÍA COMERCIAL Y DE SERVICIO TÉCNICO: A LAS GARANTÍAS SEÑALADAS CON LA COBERTURA ESPECIFICADA EN LOS REQUISITOS BÁSICOS (5 PUNTOS) - ≥1 AÑO ADICIONAL 5 PUNTOS - ≥6 MESES ADICIONALES A <1 AÑO ADICIONAL 2 PUNTOS - ≥3 MESES ADICIONALES 3A <6 MESES ADICIONALES 1 PUNTO | 5 |  |  |
| 3 | CUMPLIMIENTO A LAS MEJORAS DE LOS REQUERIMIENTO BASICOS (4 PUNTOS) - >3 MEJORAS 4 PUNTOS - >2 MEJORAS 2 PUNTOS - >1 MEJORAS 1 PUNTO | 4 |  |  |
| 4 | ORIGEN: DE PREFERENCIA ORIGEN AMERICANO, EUROPEO O JAPONÉS (5 PUNTOS SI CUMPLE EL ORIGEN SEÑALADO) | 5 |  |  |
|  | PUNTAJE TOTAL | 20 |  |  |

___________________

FIRMA PROPONENTE