## ITEM 1
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
REGIONAL LA PAZ
ESPECIFICACIONES DE REQUERIMIENTO MANTENIMIENTO AUTOCLAVES MATACHANA
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
1 | 2 | EQUIPOS | MANTENMIENTO AUTOCLAVES
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar aceptacion o expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Mantenimiento preventivo programado (MPP) se ejecutara bajo cronograma de mantenimiento programado, con previa aprobacion de los encargados de areas involucradas.
En el mantenimiento preventivo (MPP) se debe realizar: • Limpieza integral externa e interna del equipo. • Limpieza y cambio de filtros de la planta de tratamiento de agua • Limpieza de la cámara de esterilización, utilizando productos de limpieza que no contengan cloro. (Solución acetificada) • Limpieza de superficies externas inoxidables con un detergente suave. • Revisión y limpieza sistema electrónico. (Revisión de la tarjeta electrónica, terminales, conectores, teclado, display). • Revisión del sistema eléctrico. (Resistencias de calentamiento, cable de potencia, fusibles) • Revisión y limpieza de válvula de seguridad, válvula de descarga aire/vapor, válvula de drenaje, remplazo de cable de traccion de la puerta de ambos autoclaves • Revisión y limpieza del tanque, cubierta, bandeja difusora. • Limpieza y ajuste en general. • Verificación de funcionamiento
El proponente debe expresar su compromiso de responsabilidad del buen manejo durante el mantenimiento preventivo de los equipos.
Al final del servicio la emrpesa debera presentar un informe con las recomendaciones necesarias, garantizando el trabajo por un lapso de 3 meses.
RECEPCION
Los trabajos deberan ser realizados en la C.S.B.P. Regional La Paz CLINICA CALLE 2 DE OBRAJES AVENIDA ORMACHEA.

## ITEM 2
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
REGIONAL LA PAZ
ESPECIFICACIONES DE REQUERIMIENTO MANTENIMIENTO EQUIPOS DE FISIOTERAPIA
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
1 | 1 | SERVICIO | EQUIPOS DE FISIOTERAPIA
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar aceptacion o expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
En el mantenimiento preventivo (MPP) se debe realizar: • Limpieza integral externa e interna del equipo. • Limpieza y cambio de filtros de la planta de tratamiento de agua • Limpieza del tanque de agua, utilizando productos de limpieza que no contengan cloro. (solución acetificada) • Limpieza de superficies externas inoxidables con un detergente suave. • Revisión y limpieza sistema electrónico. (Revisión de la tarjeta electrónica, terminales, conectores, teclado, display). • Revisión del sistema eléctrico. (Resistencias de calentamiento, cable de potencia, fusibles) • Revisión y limpieza de los electrodos de cada equipo. • Revisión y limpieza de los tanques de parafina, cubierta, bandeja difusora. Regulación de la temperatura. • Limpieza y ajuste en general. • Verificación de funcionamiento.
El proponente debe expresar su compromiso de responsabilidad del buen manejo durante el mantenimiento preventivo de los equipos.
Al final del servicio la emrpesa debera presentar un informe con las recomendaciones necesarias, garantizando el trabajo por un lapso de 3 meses.
CANTIDAD DE EQUIPOS
equipo de ultrasonido
equipo de elctroterapia
electroestimulador
2 | equipo de elctroterapia
aparato de traccion
equipo de elctroterapia
equipo de onda corta
electroestimulador
electroestimulador
equipo de electroterapia
equipo de emg y feed back
equipo de ultrasonido
equipo de ultrasonido
teens analgesico
teens analgesico
tens estimulante
tens estimulante
Endomed 182
Endomed 183
Sonoplus 492
PMT quattro PRO
Tanque Hubber cuerpo completo
Tanque Hubber Miembros
Caminadora - Banda sin fin
Bicicleta estacionaria
Equipo de electroterapia
Equipo de ultrasonido
Masajeador
Magnetoterapia
Equipo de Laser
Equipo de electroterapia
Tens portátil
RECEPCION
Los trabajos deberan ser realizados en la C.S.B.P. Regional La Paz CLINICA CALLE 2 DE OBRAJES AVENIDA ORMACHEA.

## ITEM 3
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
REGIONAL LA PAZ
ESPECIFICACIONES DE REQUERIMIENTO MANTENIMIENTO EQUIPO DE RAYOS X MOVIL
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
1 | 1 | SERVICIO | EQUIPOS DE RAYOS X MOVIL
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar aceptacion o expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
• Limpieza general interna y externa que proceda de acuerdo a la naturaleza y funcionamiento propio de los equipos. • Revisión general de los equipos y sus partes que permitan establecer criterios en cuanto al ajuste, reparación y/o cambio oportuno de piezas que sufran desgaste por el uso. • Realización de los ajustes y/o cambio de piezas que lo requieran por el funcionamiento y servicios que prestan. • Sustitución oportuna de los elementos o partes de los equipos cuya vida útil es limitada • Lubricación o cambio de lubricantes de acuerdo a los instructivos del fabricante con la finalidad de controlar el estado de los equipos de rayos ”x” de corregir sus deficiencias y desajustes eventuales, de cambiar partes dañadas o con desgastes, con el objeto de evitar descomposturas posteriores que pudieran impedir el funcionamiento de los equipos. • Pruebas electrónicas, calibración y procedimiento de verificación de operación conforme a lo establecido en el manual de mantenimiento y operación del fabricante con la utilización de componentes y equipos establecidos, presentando constancia por escrito de reconocimiento de la empresa y certificación de personal especializado. • Verificación óptima del estado del tubo de rayos “x” y centrado de colimador • Comprobación de frenos mecánicos y lubricación de partes móviles. • Comprobación resistencia en cables de alta tensión, chequeo de fugas y niveles de aceite dieléctrico en block de alta tensión, si así corresponda. • Comprobar todos los funcionamientos eléctricos y mecánicos prestando atención a los defectos no apreciados.
El proponente debe expresar su compromiso de responsabilidad del buen manejo durante el mantenimiento preventivo de los equipos.
Al final del servicio la emrpesa debera presentar un informe con las recomendaciones necesarias, garantizando el trabajo por un lapso de 3 meses.
RECEPCION
Los trabajos deberan ser realizados en la C.S.B.P. Regional La Paz CLINICA CALLE 2 DE OBRAJES AVENIDA ORMACHEA.

## ITEM 4
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
REGIONAL LA PAZ
ESPECIFICACIONES DE REQUERIMIENTO MANTENIMIENTO EQUIPO ARCO EN C
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
1 | 1 | SERVICIO | EQUIPO ARCO EN C
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar aceptacion o expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
• Limpieza general interna y externa que proceda de acuerdo a la naturaleza y funcionamiento propio de los equipos. • Revisión general de los equipos y sus partes que permitan establecer criterios en cuanto al ajuste, reparación y/o cambio oportuno de piezas que sufran desgaste por el uso. • Realización de los ajustes y/o cambio de piezas que lo requieran por el funcionamiento y servicios que prestan. • Sustitución oportuna de los elementos o partes de los equipos cuya vida útil es limitada • Lubricación o cambio de lubricantes de acuerdo a los instructivos del fabricante con la finalidad de controlar el estado de los equipos de rayos ”x” de corregir sus deficiencias y desajustes eventuales, de cambiar partes dañadas o con desgastes, con el objeto de evitar descomposturas posteriores que pudieran impedir el funcionamiento de los equipos. • Pruebas electrónicas, calibración y procedimiento de verificación de operación conforme a lo establecido en el manual de mantenimiento y operación del fabricante con la utilización de componentes y equipos establecidos, presentando constancia por escrito de reconocimiento de la empresa y certificación de personal especializado. • Verificación del estado de la cámara • Verificación de los monitores de grado medico • Verificación de tubo e intensificador de imagen • Verificación de panel de control • Comprobación resistencia en cables de alta tensión, chequeo de fugas y niveles de aceite dieléctrico en block de alta tensión. • Realizar la copia de Back Up en discos
El proponente debe expresar su compromiso de responsabilidad del buen manejo durante el mantenimiento preventivo de los equipos.
Al final del servicio la emrpesa debera presentar un informe con las recomendaciones necesarias, garantizando el trabajo por un lapso de 3 meses.
RECEPCION
Los trabajos deberan ser realizados en la C.S.B.P. Regional La Paz CLINICA CALLE 2 DE OBRAJES AVENIDA ORMACHEA.

## ITEM 5
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
REGIONAL LA PAZ
ESPECIFICACIONES DE REQUERIMIENTO MANTENIMIENTO EQUIPO DE LABORATORIO
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
1 | 2 | SERVICIOS | EQUIPOS DE LABORATORIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar aceptacion o expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Mantenimiento preventivo programado (MPP) se ejecutara bajo cronograma de mantenimiento programado, con previa aprobación de los encargados de áreas involucradas.
En el mantenimiento preventivo se debe inspeccionar y corregir los desperfectos en cuanto a suministros cercanos al equipo.
En el mantenimiento correctivo (MCE) se debe realizar las reparación y/ o cambios en un equipo en cuanto presente fallas o deje funcionar correctamente.
Presentación de la documentación
Cronograma de mantenimiento preventivo.
Elaboración de Kardex técnico de cada equipo, si así corresponda.
Protocolo de mantenimiento de cada equipo.
Guía rápida de manejo de equipos (cuidados, limpieza y desinfección de equipos).
Ficha técnica, si así corresponda
Registro de intervenciones, tanto MPP y MCE.
Presentado en el primer mes de contrato en coordinación de Electromedicina Clínica regional LP
El servicio de MPP y MCE deberá incluir todo el material e insumos necesarios para realizar los trabajos correspondientes.
En caso de fallas graves que impidan el funcionamiento normal de un determinado equipo, la empresa debe dar un diagnóstico de la falla para su reparación en un plazo no mayor a 24 horas respaldado con un informe técnico pormenorizado de respaldo indicando claramente el repuesto o parte que ocasiona el desperfecto.
El proponente debe expresar su compromiso de responsabilidad del buen manejo durante el mantenimiento preventivo de los equipos.
Al final del servicio la emrpesa debera presentar un informe con las recomendaciones necesarias, garantizando el trabajo por un lapso de 3 meses.
Presentación de informes técnicos y protocolos de mantenimiento de cada equipo será de manera semestral y de acuerdo al cronograma presentado y llamadas de emergencia.
RECEPCION
Los trabajos deberan ser realizados en la C.S.B.P. Regional La Paz CLINICA CALLE 2 DE OBRAJES AVENIDA ORMACHEA.

## LISTADO ITEM 5
LISTA DE EQUIPOS DE LABORATORIO <CONTROL DE MANTENIMIENTOS>
EQUIPO | MARCA | MODELO
REFRIGERADOR | HELMER | HLR-111
REFRIGERADOR | HELMER | HLR-112
REFRIGERADOR CONGELADOR | FAGOR
REFRIGERADOR CONVENCIONAL | GENERAL ELECTRIC | PTE22SBTJ
AUTOCLAVE(LABORATORIO) | SERCOM | AHMC
MICROSCOPIO BINOCULAR | MOTIC
BALANZA ANALITICA | BOECO
INCINERADOR DE ASAS |  | B100 E
LAMPARA DE EXAMEN LUZ FRIA | WELCH ALLYM | GS300
PH METRO DE SUPERFICIE | BOECO | BT 675
MACROCENTRIFUGA | ZHENGJI | 80-2C
PUPINEL (LABORATORIO) | ECOCELL | 111 LITROS
REFRIGERADOR CONSERVADOR | FAGOR
AUTOCLAVE(LABORATORIO) | YAMATO | SQ510X
REFRIGERADOR | BOSH
ESTERILISADOR INFRAROJO | S/D
MICROSCOPIO ESTEREO | KRUSS
CAMPANA DE FLUJO LAMINAR | ESCO | TYPE A2
ESTUFA DE CULTIVO | QUIMIS | 0316MA
ESTUFA DE CULTIVO | QUIMIS | 0316MA
ESTUFA DE CULTIVO | QUIMIS | 0316MA
MICROSCOPIO BINOCULAR | MOTIC
MICROSCOPIO BINOCULAR | MOTIC
VORTEX MIXTER | HUMAN
MACROCENTRIFUGA | HUMAN
LECTOR BASICO DE TIRAS DE ORINA | ACON
VORTEX MIXER | NEUATION
VORTEX MIXTER | HUMAN
CENTRIFUGA | HETTICH | HAEMATOKRIT 200
MICROSCOPIO | LW SCIENTIFIC | I4 INFINIT
ANALIZADOR SEMI AUTOMAT. QUIMICA SANGUINEA | HUMAN
BAÑO MARIA | LW SCIENTIFIC
MICROCENTRIFUGA | HUMAN | HUMAX HTC
VORTEX MIXTER | HUMAN
COAGULOMETRO | HUMAN | HUMACLOT DUO
CONTADOR HEMATOLOGICO | MINDRAY | BS30
MICROSCOPIO BINOCULAR | MOTIC
AGITADOR SEROLOGICO | UNICO
MICROSCOPIO BINOCULAR | MOTIC
LAMPARA DE EXAMEN LUZ FRIA | WELCH ALLYM | GS300
AGITADOR SEROLOGICO | ORBITAL SHAKER | KJ-201
ESTUFA DE CULTIVO | QUIMIS | 0316MA
LAVADOR DE PLACAS | LISA WASH
LECTOR DE ELISA SEMIAUTOMATICO | LISA SCAN2
DESTILADOR DE AGUA | GLF
LAVACHATAS AUTOMATICA | WERNER STRUPP
PUPINEL (LABORATORIO) | MMM MEDICENTER
VORTEX MIXTER | HUMAN | MIXTER
ANALIZADOR SEMI AUTOMAT. QUIMICA SANGUINEA | HUMAN
MACROCENTRIFUGA | HUMAN | HUMAX 5K
ANALIZADOR SEMI AUTOMATICO (STAT FAX) | AWARENESS
ANALIZADOR AUTOMATICO QUIMICA SANGUINEA | ERBA | XL180
ANALIZADOR DE ELECTRODOS | ERBA | LYTE CA PLUS
GASOMETRO | ITC | TRUPOINT
BAÑO MARIA | GEMMYCO
MACROCENTRIFUGA | KUBOTA | 2420
EQUIPO AUTOMATIZADO DE QUIMICA SANGUINEA | MINDRAY | BS380
VORTEX MIXER | NEUATION | SWIXVT
MACROCENTRIFUGA | HETTICH
BALANZA CON TALLIMETRO | SECA

## ITEM 6
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
REGIONAL LA PAZ
ESPECIFICACIONES DE REQUERIMIENTO MANTENIMIENTO MAQUINAS DE ANESTESIA
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
1 | 1 | SERVICIO | MANTENMIENTO DOS MAQUINAS DE ANESTESIA
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar aceptacion o expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| MARCA | DRAGUER
| MODELO | FABIUS GS
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
• Limpieza en tarjetas electrónicas del gabinete • Limpieza en sistema neumático • Revisión y limpieza en conectores • Revisión y limpieza en chasis o cubículo de tarjetas electrónicas • Revisión de buen funcionamiento en cajones • Revisión en seguros de llantas para traslado • Limpieza Interna general del equipo según fabricante • Pruebas a sensores de oxígeno. • Pruebas a sensores de flujo. • Verificación de parámetros. • Pruebas de funcionamiento mecánico en general • Revisión y pruebas a partes eléctricas • Revisión y pruebas en arranque electrónico del equipo • Revisión de fugas en sistema neumático • Revisión de presión al Oxigeno. • Revisión y pruebas de válvulas principales. • Revisión y pruebas a válvulas de ventilador. • Pruebas y revisión en las alarmas del equipo. • Limpieza al ventilador de flujo y volumen. • Pruebas y revisión a parámetros del ventilador • Revisión y limpieza al canister • Revisión a cal sodada para evaluar el cambio • Revisión y limpieza a flujometros • Calibración y Revisión de fugas en flujometros • Test de arranque. • Test de servicio. • Revisión de corrosión en tarjetas internas • Pruebas de baterías según marca y modelo • Calibración de ventilador de flujo y volumen. • Calibraciones y servicio con analizador de flujo y volumen
El proponente debe expresar su compromiso de responsabilidad del buen manejo durante el mantenimiento preventivo de los equipos.
Al final del servicio la emrpesa debera presentar un informe con las recomendaciones necesarias, garantizando el trabajo por un lapso de 3 meses.
RECEPCION
Los trabajos deberan ser realizados en la C.S.B.P. Regional La Paz CLINICA CALLE 2 DE OBRAJES AVENIDA ORMACHEA.

## ITEM 7
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
REGIONAL LA PAZ
ESPECIFICACIONES DE REQUERIMIENTO MANTENIMIENTO TORRE DE LAPAROSCOPIA
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
1 | 1 | SERVICIO | MANTENMIENTO TORRE DE LAPAROSCOPIA
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar aceptacion o expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| MARCA | AECULAP
| MODELO | EDDY
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
• Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. • Verificar la integridad física del dispositivo y sus accesorios (fuente de luz, procesador de video, cámara, neumo-insuflador, monitor de grado medico). • Limpieza general del dispositivo y sus accesorios (fuente de luz, procesador de video, cámara, neumo-insuflador, monitor de grado medico). • Verificación de daño mecánicos del dispositivo o sus accesorios (fuente de luz, procesador de video, cámara, neumo-insuflador, monitor de grado medico). • Identificar piezas sueltas o faltantes del dispositivo o sus accesorios (fuente de luz, procesador de video, cámara, neumo-insuflador, monitor de grado medico). • Verificar funcionalidad de los controles mecánicos. • Verificación de parámetros de funcionamiento indicados por el fabricante (voltaje, corriente). • Verificación del estado del cable AC (posición, aislamiento y fragilidad) • Conexión del conductor protector entre laparo-CO2-PNEU y TEM-BOMBA. • Verificación interna del equipo, inspección de tarjetas (corrosión u otros daños) • Verificación de calidad de imagen en el monitor de grado medico • Verificación de la vida útil e intensidad de la lámpara de la fuente de luz. • Verificación de la calidad de imagen capturada por la cámara. • Verificación de conectividad de todos los componentes de la torre. • Respaldo de la memoria y los datos de pacientes • Limpieza y ajuste general • Verificación de funcionamiento.
El proponente debe expresar su compromiso de responsabilidad del buen manejo durante el mantenimiento preventivo de los equipos.
Al final del servicio la emrpesa debera presentar un informe con las recomendaciones necesarias, garantizando el trabajo por un lapso de 3 meses.
RECEPCION
Los trabajos deberan ser realizados en la C.S.B.P. Regional La Paz CLINICA CALLE 2 DE OBRAJES AVENIDA ORMACHEA.

## ITEM 8
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
REGIONAL LA PAZ
ESPECIFICACIONES DE REQUERIMIENTO MANTENIMIENTO VENTILADORES MECANICOS
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
1 | 1 | SERVICIO | VENTILADORES MECANICOS
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar aceptacion o expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Mantenimiento preventivo programado (MPP) se ejecutara bajo cronograma de mantenimiento programado, con previa aprobación de los encargados de áreas involucradas.
En el mantenimiento preventivo se debe inspeccionar y corregir los desperfectos en cuanto a suministros cercanos al equipo.
Cronograma de mantenimiento preventivo.
Elaboración de kardex técnico de cada equipo, si así corresponda.
Ficha técnica, si así corresponda
El servicio de MPP y MCE deberá incluir todo el material e insumos necesarios para realizar los trabajos correspondientes.
En caso de fallas graves que impidan el funcionamiento normal de un determinado equipo, la empresa debe dar un diagnóstico de la falla para su reparación en un plazo no mayor a 24 horas respaldado con un informe técnico pormenorizado de respaldo indicando claramente el repuesto o parte que ocasiona el desperfecto.
Presentación de informes técnicos y protocolos será de manera única y de acuerdo a los mantenimientos realizados según cronograma y llamadas de emergencia.
Realizar las capacitaciones en cuanto a cuidados y manejo del equipamiento de mayor complejidad, y/o cuando C.S.B.P. Lo requiera.
La empresa adjudicataria deberá presentar un plan de cambio de repuestos, plasmados en un informe técnico por cada equipo y unidad, por separado y debidamente identificado.
No podrá ingresar a personas ajenas sin previa autorización.
El proponente debe expresar su compromiso de responsabilidad del buen manejo durante el mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de los equipos.
Al final del servicio la empresa debera presentar un informe con las recomendaciones necesarias, garantizando el trabajo por un lapso de 3 meses.
RECEPCION
Los trabajos deberan ser realizados en la C.S.B.P. Regional La Paz CLINICA CALLE 2 DE OBRAJES AVENIDA ORMACHEA.

## ITEM 9
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
REGIONAL LA PAZ
ESPECIFICACIONES DE REQUERIMIENTO MANTENIMIENTO MONITOR DE SIGNOS VITALES
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
1 | 1 | SERVICIO | MANTENIMIENTO DE MONITOR DE SIGNOS VITALES
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar aceptacion o expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Mantenimiento preventivo programado (MPP) se ejecutara bajo cronograma de mantenimiento programado, con previa aprobación de los encargados de áreas involucradas.
En el mantenimiento preventivo se debe inspeccionar y corregir los desperfectos en cuanto a suministros cercanos al equipo.
Cronograma de mantenimiento preventivo.
Elaboración de kardex técnico de cada equipo, si así corresponda.
Calibracion de los parametros standares de monitorizacion ECG,PANI,SPO2
El servicio de MPP y MCE deberá incluir todo el material e insumos necesarios para realizar los trabajos correspondientes.
En caso de fallas graves que impidan el funcionamiento normal de un determinado equipo, la empresa debe dar un diagnóstico de la falla para su reparación en un plazo no mayor a 24 horas respaldado con un informe técnico pormenorizado de respaldo indicando claramente el repuesto o parte que ocasiona el desperfecto.
Presentación de informes técnicos y protocolos será de manera única y de acuerdo a los mantenimientos realizados según cronograma y llamadas de emergencia.
Realizar las capacitaciones en cuanto a cuidados y manejo del equipamiento de mayor complejidad, y/o cuando C.S.B.P. Lo requiera.
La empresa adjudicataria deberá presentar un plan de cambio de repuestos, plasmados en un informe técnico por cada equipo y unidad, por separado y debidamente identificado.
No podrá ingresar a personas ajenas sin previa autorización.
El proponente debe expresar su compromiso de responsabilidad del buen manejo durante el mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de los equipos.
Al final del servicio la empresa debera presentar un informe con las recomendaciones necesarias, garantizando el trabajo por un lapso de 3 meses.
RECEPCION
Los trabajos deberan ser realizados en la C.S.B.P. Regional La Paz CLINICA CALLE 2 DE OBRAJES AVENIDA ORMACHEA.

## ITEM 10
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
REGIONAL LA PAZ
ESPECIFICACIONES DE REQUERIMIENTO MANTENIMIENTO INSTRUMENTAL QUIRURGICO
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
1 | 1 | SERVICIO | MANTENMIENTO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar aceptacion o expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
20 Pzas. Afilado de 25 tijeras.
18 Pzas. Afilado de 18 Escoplo.
1 Pza. Reparacion de tijera de histeroscopia
1 Pza. Reparacion de Gubia ruskin
3 Pzas. Reparacion pinsas kerrison
RECEPCION
Los trabajos deberan ser realizados en la C.S.B.P. Regional La Paz CLINICA CALLE 2 DE OBRAJES AVENIDA ORMACHEA.