## ING CALLISAYA
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
REGIONAL LA PAZ
FORMULARIO PROPUESTA TECNICA
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
1 | 1 | PIEZA | ANALIZADOR DE INCUBADORAS
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar aceptacion o expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
MARCA: A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE
MODELO: A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE
ESPECIFICACIONES DE PRUEBAS
SENSOR DE TEMPERATURA PERIMETRALES DE CONVECCION DE AIRE PARA INCUBADORAS
** RANGO DE 0 A 50°C O MAYOR
**PRECISION ±0,05°C O MEJOR
** RESOLUCION DE PANTALLA: 0,02°C O MENOR
** 5 SENSORES O MAYOR
HUMEDAD RELATIVA
** RANGO : DE 0% AL 100%
** PRECISIÓN: +/- 3 % RH (0 % AL 100 % SIN CONDENSACIÓN) O MEJOR
** RESOLUCIÓN DE PANTALLA: 0,2 % DE HR O MENOR
FLUJO DE AIRE
RANGO: 0,2 M/S A 2,0 M/S A 35 °C, 50 % DE HR
PRECISIÓN: +0,1 M/S
RESOLUCIÓN DE PANTALLA: 0,01 M/S
PRESIÓN DE SONIDO
30 DB(A) A 100 DB(A)
PRECISIÓN: ± 5 DB(A)
RESOLUCIÓN DE PANTALLA: 0,1 DB (A)
IEC-61672-1 CLASE 2 DE 31,5 HZ A 8 KHZ
SONDA DE TEMPERATURA CUTÁNEA CON TERMÓMETRO DE REFERENCIA
DE 0 A 50 °C
PRECISIÓN: ± 0,05 °C
RESOLUCIÓN DE PANTALLA: 0,01 °C
TEMPERATURA DE LA SUPERFICIE
-5 °C A 60 °C
PRECISIÓN: ± 0,5 °C
RESOLUCIÓN DE PANTALLA: 0,05 °C
ALIMENTACION
ENTRADA: DE 100 V A 240 V CON ADAPTADORES 50 HZ/60 HZ
BATERIA
24 HORAS DE BATERÍA O MEJOR
ACCESORIOS INCLUIDOS:
• CABLE TERMOPAR TIPO K.
• SENSOR DE RUIDO, SENSOR DE FLUJO DE AIRE.
• SENSOR DE HUMEDAD.
• 5 SENSORES DE TEMPERATURA AMBIENTE.
• 5 ESPACIADORES DE TRÍPODE, 5 DISCOS DE TEMPERATURA.
• CABLE USB.
• ALMOHADILLA MICROFIBRA DE ALMOHADILLA DE COLOCACIÓN.
• ADAPTADOR AC DE ALIMENTACIÓN.
• ESTUCHE DE TRANSPORTE PARA EQUIPO.
• ESTUCHE DE TRANSPORTE PARA SENSORES.
• INCU II ST HEATER CALENTADOR DE TEMPERATURA CUTÁNEA.
• INCLUYE CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CON TRAZABILIDAD AL SI.
GARANTIAS Y CAPACITACION
GARANTIA DE 12 MESES O SUPERIOR La garantía deberá cubrir defectos de fabricación, por un tiempo mínimo de 1 año, que será computable a partir de la recepción del bien, el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía Comercial adjunta a la propuesta.
INCLUYE CAPACITACION DE MANEJO Y TECNICA
La empresa debera entregar un video de instruciones de manejo del equipo.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
2 | 1 | PIEZA | ANALIZADOR DE BOMBAS DE INFUSION
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar aceptacion o expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
MARCA: A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE
MODELO: A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE
ANALIDIS DE HASTA CUATRO BOMBAS DE INFUSION A LA VEZ
PLANTILLAS PERSONALIZABLES
COMPATIBLE CON CUALQUIER TIPO DE DISPOSITIVOS
CAPTURAS EN TIEMPO REAL DEL FLUJO
MEDICION DEL FLUJO INSTANTANEO Y MEDIO DE HASTA 1500 ML/H
los análisis para imprimirlos o descargar MEDICIÓN DEL CAUDAL:
Método: El flujo se calcula midiendo el volumen a lo largo del tiempo.
Intervalo: De 0,1 ml/h a 1500 ml/h (se muestran 2500 ml/h).
Precisión: 1 % de la lectura ±1 LSD para flujos de 16 a 200 ml/h para volúmenes sobre 20 ml, si no 2 % de la lectura ±1 LSD para volúmenes sobre 10 ml en condiciones de laboratorio. Se recomienda el uso de agua desgasificada a entre 15 °C y 30 °C (entre 59 °F y 86 °F) para pruebas prolongadas. Exactitud <16 ml/hr ml/hr y >1500 ml/hr no especificados.
Duración máxima de la prueba: 100 horas.
MEDICIÓN DEL VOLUMEN:
Método: El volumen se determina directamente a través del módulo de medición con un tamaño de muestra mínimo de 60 microlitros.
Intervalo: De 0,06 ml a 9999 ml.
Precisión: 1 % de la lectura ±1 LSD para flujos de 16 ml/h a 200 ml/h para volúmenes sobre 20 ml. Si no 2 % de la lectura ±1 LSD para volúmenes sobre 10 ml en condiciones de laboratorio.
Duración máxima de la prueba: 100 horas.
BOLO DEL PCA/MEDICIÓN DE FLUJO DOBLE:
Método: El volumen se determina directamente a través del módulo de medición con un tamaño de muestra mínimo de 60 microlitros.
Volumen mínimo del bolo: 0,5 ml.
Resolución: Incrementos de 60 µl.
Duración máxima de la prueba: 100 horas.
MEDICIÓN DE LA PRESIÓN:
Método (contrapresión y prueba de flujo): Medición directa de la presión en el puerto de entrada.
Intervalo: De 0 psi a 45 psi o equivalente en mmHg y kPa.
Precisión: 1 % de carga completa ±1 LSD en condiciones de laboratorio.
Duración máxima de la prueba: 1 hora.
Almacenamiento de los resultados: Para una posterior revisión, impresión o transferencia a la computadora. Capacidad habitual 250 análisis.
Plantillas: Secuencias de pruebas predeterminadas. Capacidad típica 200.
Rango de voltaje de funcionamiento: 100 V~ a 240 V.
Frecuencia de alimentación: 50/60 Hz.
Potencia de alimentación: <50 VA.
Fusibles: 20 mm T1.6 A H 250 V x 2.
Tamaño (AxAxP): 30 cm x 20 cm x 20 cm (12 Pulgadas x 8 in x 8 Pulgadas).
Peso: 5 kg (aprox.) (11 libras).
Temperatura de Funcionamiento: Entre 15 °C y 30 °C (entre 59 °F y 86 °F).
Temperatura de Almacenaje: Entre -20 °C y +40 °C (entre -4 °F y +104 °F) cuando se drene todo el líquido.
Humedad: Entre 10 % y 90 % sin condensación.
ACCESORIOS INCLUIDOS:
• Jeringa de 20 ml.
• Conexión Luer de 3 vías de plástico.
• Frasco Micro-90 (225ml).
• Sonda de drenaje de plástico.
• Cable USB para transferencia de datos.
• Software de automatización.
• Incluye certificado de calibración con trazabilidad al SI.
GARANTIAS Y CAPACITACION
GARANTIA DE 12 MESES O SUPERIOR La garantía deberá cubrir defectos de fabricación, por un tiempo mínimo de 1 año, que será computable a partir de la recepción del bien, el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía Comercial adjunta a la propuesta.
INCLUYE CAPACITACION DE MANEJO Y TECNICA La empresa debera entregar un video de instruciones de manejo del equipo.
II | GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO
2.1 | En caso de adjudicación la empresa deberá presentar una Boleta de Garantía de Buen Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo por el 1,5% del monto adjudicado, con validez de 360 días calendario computados a partir de la entrega del bien, con característica de renovable, de carácter irrevocable y de ejecución inmediata o a primer requerimiento emitidas por Instituciones Financieras autorizadas por la ASFI o por aseguradoras autorizadas por la APS, según corresponda.
III | RECEPCION
3.1 | Los materiales deberan ser entregados en Almacenes policonsultorio central de la C.S.B.P. Regional La Paz. Dirección: Av. Capitan Ravelo esquina Montevideo.
IV | PLAZO DE ENTREGA
4.1 | El tiempo de entrega no podra superar los 15 dias calendario a partir de la adjudicacion formal

## Hoja1
bi@medica2324