## equipamiento industrial
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
REGIONAL LA PAZ
FORMULARIO PROPUESTA TECNICA
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
2 | 1 | PIEZA | ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar aceptacion o expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
MARCA: A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE
MODELO: A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE
MEDICIÓN, MONITOREO y REGISTRO DE:
Frecuencias; Oscilaciones armonicas; Factor de potencia; Voltaje; Amperaje; Potencia activa/reactiva (kW, kVA, kVAR), Energía activa/reactiva (kWh, kVAh, kVARh); Asimetría; Angulo de fase; Flicker; Transientes; Potencias; Analisis de corrientes de arranque.
CARACTERISTICAS PRINCIPALES:
ENTRADAS DE TENSIÓN:
Número de entradas 4: 4 entradas, 3 fases y neutro referenciado a puesta a tierra protectora (PE) (5 conectores).
Máximo voltaje de entrada: 1000 V rms/1000 V CC (1700 Vpk).
Rango de voltaje nominal: Fase en estrella y monofásica: variable (50 V – 1000 V); Delta: Variable (100 V – 1000 V); Conformidad con la norma IEC 61000-4-30 Clase A para las tensiones nominales (Vdin) 100 V – 690 V.
Ancho de banda: CC a 30 kHz para mediciones de la calidad eléctrica, excluidos los transitorios.
Impedancia de entrada: 10 MΩ entre P-P y P-N, 5 MΩ entre P-PE y N-PE.
Ancho de banda: CC a 30 kHz para mediciones de la calidad eléctrica, excluidos los transitorios.
Resolución: Muestreo síncrono de 24 bits.
Frecuencia de muestreo: 80 kS/s a 50/60 Hz.
Escala: 1:1, variable para el uso de transformadores de potencial.
TRANSITORIOS DE TENSIÓN:
Rango de medida: ±8 kV.
Velocidad de muestreo: 1 MS/s.
Ancho de banda: CC a 1 MHz.
Disparador: Nivel de disparo ajustable. Se dispara en componentes de alta frecuencia > 1,5 kHz.
Resolución: Muestreo síncrono de 14 bits.
ENTRADAS DE CORRIENTE:
Número de entradas: 4 entradas, 3 fases y neutro, modo seleccionado automáticamente para el sensor conectado.
RANGO CC: 20 A a 2000 A con la pinza 80i-2010-EL.
Ancho de banda: CC a 30 kHz.
Resolución: Muestreo síncrono de 24 bits.
Frecuencia de muestreo: 80 kS/s a 50/60 Hz.
Escala: 1:1, variable.
Tensión de entrada; Pinza: 50 mV/500 mV rms; CF 2,8 Bobina de Rogowski: 15 mV/150 mV rms a 50 Hz, 18 mV/180 mV rms a 60 Hz; CF 4 todo en rango de sonda nominal.
Impedancia de entrada: 11 Kω.
ENTRADAS AUXILIARES:
Conexión cableada con adaptador 17xx-AUX.
Número de entradas: 2.
Rango de entrada Directo: 0 V CC a ±10 V CC 0 V a 1000 V CC.
Impedancia de entrada Directo: 2,92 MΩ.
Factor de escala Formato: mx + b (ganancia y offset) configurable por el usuario.
Unidades mostradas: Configurable por el usuario (hasta 8 caracteres, por ejemplo, °C, psi o m/s).
OBTENSIÓN DE DATOS DE VOLTAJE Y CORRIENTE:
Frecuencia de la red de entrada: CC, 50/60 Hz ±15% (42,5 Hz … 57,5 Hz, 51 Hz … 69 Hz).
Topologías: 1-φ, 1-φ IT, fase dividida, 3-φ delta, 3-φ estrella IT, 3-φ Aron/Blondel (delta de 2 elementos), 3-φ delta terminal abierto, 3-φ delta terminal alto.
Almacenamiento de datos: Memoria interna de 8 GB (ampliable con tarjeta microSD).
Tamaño de la memoria: Normalmente, 10 sesiones de registro de 8 semanas con intervalos de 1 minuto y 100 eventos.
Precisión en tiempo real: Interno: 3 ppm (0,26 s al día, 8 s al mes) NTP (hora de Internet): En función de la latencia de Internet, normalmente < 0,1 s absolutos respecto a la hora UTC GPS: < 1 ms absoluto respecto a UTC.
TENDENCIAS:
Intervalo de tendencia Seleccionable por el usuario: 1 seg, 3 seg, 5 seg, 10 seg, 30 seg, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min.
Valores mín/máx del intervalo promedio Tensión, corriente: ½ ciclo RMS (20 ms a 50 Hz, 16,7 ms a 60 Hz).
Potencia auxiliar: 200 ms Distorsión armónica total (THD) THD para tensión y corriente se calcula en 50 armónicos.
MEDIDAS DE CALIDAD ELÉCTRICA:
Armónicos: h0 … h50 Porcentaje del valor fundamental y RMS para tensión, corriente y potencia. Ángulos de fase para tensión
Interarmónicos: ih0… ih50 Porcentaje del valor fundamental y RMS para tensión y corriente.
Superarmónicos: 2–9 kHz con ubicaciones de 200 Hz; 9–30 kHz con ubicaciones de 2 kHz; RMS para tensión y corriente.
Método de medición de armónicos: Ubicaciones de armónicos en grupos, en subgrupos y únicos de acuerdo con la norma IEC 61000-4-7. Método seleccionado automáticamente basado en el estándar de calidad eléctrica preestablecido o en el configurado por el usuario.
Distorsión armónica total (THD): Calculada en hasta 50 armónicos (dependiendo del estándar de calidad eléctrica seleccionado).
Señalización de la red eléctrica: 2 frecuencias en el rango de 110 Hz a 3000 Hz.
Evntos de Tensión: Subidas y bajadas de tensión, interrupción, cambio rápido de tensión, señalización del suministro de red, desviación de la forma de onda, transitorios.
Eventos de Corriente: Corriente de arranque.
Registros disparados: RMS de medio ciclo de tensión y corriente durante 10 s; Forma de onda de tensión y corriente durante 10/12 ciclos; Señalización de la red eléctrica: RMS de 200 ms de la tensión de señalización de la red de suministro de hasta 120 s; Transitorios: Forma de onda de la tensión: 1 MS/s, 25.000 puntos.
CUMPLIMIENTO DE NORMAS:
Potencia: IEEE 1459.
Armónicos: IEC 61000-4-7: Clase 1 IEEE 519 (armónicos de corta duración y de muy corta duración).
Parpadeo: IEC 61000-4-15 Clase F1.
Analizadores de calidad eléctrica: IEC 61000-4-30 Clase A, IEC 62586 PQI-A-PI.
Conformidad de calidad eléctrica: EN 50160 + GOST + NEQUAL + NETCODE + FOL.
INTERFACES:
Ethernet: 1 Gbit/s 1000BASE-T.
ACCESORIOS INCLUIDOS:
• Sondas de corriente I17XX-FLEX1500 24 iFLEX 1500A 24 2,0 M (24") (juego de cuatro).
• Cable de prueba de tensión plano FLUKE-17XX de 3 fases + neutro.
• Pinzas de cocodrilo negras AC285 (juego de cuatro).
• Pinzas de cocodrilo verdes AC285.
• Cable USB-C negro de 1 m.
• Cable de alimentación.
• Juego de cables de prueba FLK-17XX de 0,18 M.
• Cable de prueba verde.
• Juego de sondas magnéticas MP1-3R/1B.
• Juego de accesorios magnéticos para colgar el instrumento FLUKE-174X-HANGER.
• FLUKE-177X-4204, módulo WiFi/BLE.
• Juego de marcadores de cable (para tensión y corriente).
• Adaptador para toma de corriente FLUKE-174X-MA-C8.
• Estuche flexible negro para almacenamiento y transporte.
GARANTIAS Y CAPACITACION
GARANTIA DE 12 MESES O SUPERIOR La garantía deberá cubrir defectos de fabricación, por un tiempo mínimo de 1 año, que será computable a partir de la recepción del bien, el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía Comercial adjunta a la propuesta.
INCLUYE CAPACITACION DE MANEJO Y TECNICA La empresa debera entregar un video de instruciones de manejo del equipo.
II | GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO
2.1 | En caso de adjudicación la empresa deberá presentar una Boleta de Garantía de Buen Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo por el 1,5% del monto adjudicado, con validez de 360 días calendario computados a partir de la entrega del bien, con característica de renovable, de carácter irrevocable y de ejecución inmediata o a primer requerimiento emitidas por Instituciones Financieras autorizadas por la ASFI o por aseguradoras autorizadas por la APS, según corresponda.
III | RECEPCION
3.1 | Los materiales deberan ser entregados en Almacenes de la C.S.B.P. Regional La Paz de acuerdo a coordinacion previa.
IV | PLAZO DE ENTREGA
4.1 | El tiempo de entrega no podra superar los 15 dias calendario a partir de la adjudicacion formal

## Hoja1
bi@medica2324