## Hoja1
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
REGIONAL LA PAZ
ESPECIFICACIONES DE REQUERIMIENTO MANTENIMIENTO AUTOCLAVES MATACHANA
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
1 | 2 | SERVICIOS | MANTENMIENTO AUTOCLAVES
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
En el mantenimiento preventivo (MPP) se debe realizar: Limpieza integral externa e interna del equipo. Limpieza y cambio de filtros de la planta de tratamiento de agua Limpieza de la cámara de esterilización, utilizando productos de limpieza que no contengan cloro. (solución acetificada) Limpieza de superficies externas inoxidables con un detergente suave. Revisión y limpieza sistema electrónico. (Revisión de la tarjeta electrónica, terminales, conectores, teclado, display). Revisión del sistema eléctrico. (Resistencias de calentamiento, cable de potencia, fusibles) Revisión y limpieza de válvula de seguridad, válvula de descarga aire/vapor, válvula de drenaje, remplazo de cable de traccion de la puerta de ambos autoclaves Revisión y limpieza del tanque, cubierta, bandeja difusora. Revision y mantenimiento al sistema de tratamiento de agua: Aumento de aire a la bomba de agua en su caso remplazar la membrana del hidrocel, revision de la recina en cada ablandador, revicion de la bomba de y remplazo de los retenes si el caso necesitara.Verificación de funcionamiento.
CONDICIONES DEL SERVICIO
PLAZO
El plazo de entrega del servicio es 15 dias Habiles, a partir de la orden de proceder
El servicio consta de un evento , por tanto se debe coordinar con el departamento de Equipamiento Medico Clinica.
LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
se realizara en los ambientes de la Clinica, Avenida Ormachea Calle 2 de Obrajes.
RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas seran computables del 0,03% por dia retrasado
FORMA DE PAGO
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..
ESPECIFICACIONES DE REQUERIMIENTO MANTENIMIENTO EQUIPO DE RAYOS X MOVIL
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
2 | 1 | SERVICIO | EQUIPOS DE RAYOS X MOVIL
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Limpieza general interna y externa que proceda de acuerdo a la naturaleza y funcionamiento propio de los equipos. Revisión general de los equipos y sus partes que permitan establecer criterios en cuanto al ajuste, reparación y/o cambio oportuno de piezas que sufran desgaste por el uso. Realización de los ajustes y/o cambio de piezas que lo requieran por el funcionamiento y servicios que prestan. Sustitución oportuna de los elementos o partes de los equipos cuya vida útil es limitada Lubricación o cambio de lubricantes de acuerdo a los instructivos del fabricante con la finalidad de controlar el estado de los equipos de rayos ”x” de corregir sus deficiencias y desajustes eventuales, de cambiar partes dañadas o con desgastes, con el objeto de evitar descomposturas posteriores que pudieran impedir el funcionamiento de los equipos. Pruebas electrónicas, calibración y procedimiento de verificación de operación conforme a lo establecido en el manual de mantenimiento y operación del fabricante con la utilización de componentes y equipos establecidos, presentando constancia por escrito de reconocimiento de la empresa y certificación de personal especializado. Verificación óptima del estado del tubo de rayos “x” y centrado de colimador Comprobación de frenos mecánicos y lubricación de partes móviles. Comprobación resistencia en cables de alta tensión, chequeo de fugas y niveles de aceite dieléctrico en block de alta tensión, si así corresponda. Comprobar todos los funcionamientos eléctricos y mecánicos prestando atención a los defectos no apreciados
CONDICIONES DEL SERVICIO
PLAZO
El plazo de entrega del servicio es 15 dias Habiles, a partir de la orden de proceder
El servicio consta de un evento , por tanto se debe coordinar con el departamento de Equipamiento Medico Clinica.
LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
se realizara en los ambientes de la Clinica, Avenida Ormachea Calle 2 de Obrajes.
RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas seran computables del 0,03% por dia retrasado
FORMA DE PAGO
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..
ESPECIFICACIONES DE REQUERIMIENTO MANTENIMIENTO EQUIPO ARCO EN C
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
3 | 1 | SERVICIO | EQUIPO ARCO EN C
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Limpieza general interna y externa que proceda de acuerdo a la naturaleza y funcionamiento propio de los equipos. Revisión general de los equipos y sus partes que permitan establecer criterios en cuanto al ajuste, reparación y/o cambio oportuno de piezas que sufran desgaste por el uso. Realización de los ajustes y/o cambio de piezas que lo requieran por el funcionamiento y servicios que prestan. Sustitución oportuna de los elementos o partes de los equipos cuya vida útil es limitada Lubricación o cambio de lubricantes de acuerdo a los instructivos del fabricante con la finalidad de controlar el estado de los equipos de rayos ”x” de corregir sus deficiencias y desajustes eventuales, de cambiar partes dañadas o con desgastes, con el objeto de evitar descomposturas posteriores que pudieran impedir el funcionamiento de los equipos. Pruebas electrónicas, calibración y procedimiento de verificación de operación conforme a lo establecido en el manual de mantenimiento y operación del fabricante con la utilización de componentes y equipos establecidos, presentando constancia por escrito de reconocimiento de la empresa y certificación de personal especializado. • Verificación del estado de la cámara • Verificación de los monitores de grado medico • Verificación de tubo e intensificador de imagen • Verificación de panel de control • Comprobación resistencia en cables de alta tensión, chequeo de fugas y niveles de aceite dieléctrico en block de alta tensión. Realizar la copia de Back Up en discos
CONDICIONES DEL SERVICIO
PLAZO
El plazo de entrega del servicio es 15 dias Habiles, a partir de la orden de proceder
El servicio consta de un evento , por tanto se debe coordinar con el departamento de Equipamiento Medico Clinica.
LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
se realizara en los ambientes de la Clinica, Avenida Ormachea Calle 2 de Obrajes.
RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas seran computables del 0,03% por dia retrasado
FORMA DE PAGO
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..
ESPECIFICACIONES DE REQUERIMIENTO MANTENIMIENTO MAQUINAS DE ANESTESIA
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
4 | 2 | SERVICIO | MANTENMIENTO 2 MAQUINAS DE ANESTESIA
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| MARCA | DRAGUER
| MODELO | FABIUS GS
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
• Limpieza en tarjetas electrónicas del gabinete • Limpieza en sistema neumático • Revisión y limpieza en conectores • Revisión y limpieza en chasis o cubículo de tarjetas electrónicas • Revisión de buen funcionamiento en cajones • Revisión en seguros de llantas para traslado • Limpieza Interna general del equipo según fabricante • Pruebas a sensores de oxígeno. • Pruebas a sensores de flujo. • Verificación de parámetros. • Pruebas de funcionamiento mecánico en general • Revisión y pruebas a partes eléctricas • Revisión y pruebas en arranque electrónico del equipo • Revisión de fugas en sistema neumático • Revisión de presión al Oxigeno. • Revisión y pruebas de válvulas principales. • Revisión y pruebas a válvulas de ventilador. • Pruebas y revisión en las alarmas del equipo. • Limpieza al ventilador de flujo y volumen. • Pruebas y revisión a parámetros del ventilador • Revisión y limpieza al canister • Revisión a cal sodada para evaluar el cambio • Revisión y limpieza a flujometros • Calibración y Revisión de fugas en flujometros • Test de arranque. • Test de servicio. • Revisión de corrosión en tarjetas internas • Pruebas de baterías según marca y modelo • Calibración de ventilador de flujo y volumen. • Calibraciones y servicio con analizador de flujo y volumen
CONDICIONES DEL SERVICIO
PLAZO
El plazo de entrega del servicio es 15 dias Habiles, a partir de la orden de proceder
El servicio consta de un evento , por tanto se debe coordinar con el departamento de Equipamiento Medico Clinica.
LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
se realizara en los ambientes de la Clinica, Avenida Ormachea Calle 2 de Obrajes.
RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas seran computables del 0,03% por dia retrasado
FORMA DE PAGO
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..
ESPECIFICACIONES DE REQUERIMIENTO MANTENIMIENTO TORRE DE LAPAROSCOPIA
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
5 | 1 | SERVICIO | MANTENMIENTO TORRE DE LAPAROSCOPIA
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| MARCA | AECULAP
| MODELO | EDDY
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
• Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. • Verificar la integridad física del dispositivo y sus accesorios (fuente de luz, procesador de video, cámara, neumo-insuflador, monitor de grado medico). • Limpieza general del dispositivo y sus accesorios (fuente de luz, procesador de video, cámara, neumo-insuflador, monitor de grado medico). • Verificación de daño mecánicos del dispositivo o sus accesorios (fuente de luz, procesador de video, cámara, neumo-insuflador, monitor de grado medico). • Identificar piezas sueltas o faltantes del dispositivo o sus accesorios (fuente de luz, procesador de video, cámara, neumo-insuflador, monitor de grado medico). • Verificar funcionalidad de los controles mecánicos. • Verificación de parámetros de funcionamiento indicados por el fabricante (voltaje, corriente). • Verificación del estado del cable AC (posición, aislamiento y fragilidad) • Conexión del conductor protector entre laparo-CO2-PNEU y TEM-BOMBA. • Verificación interna del equipo, inspección de tarjetas (corrosión u otros daños) • Verificación de calidad de imagen en el monitor de grado medico • Verificación de la vida útil e intensidad de la lámpara de la fuente de luz. • Verificación de la calidad de imagen capturada por la cámara. • Verificación de conectividad de todos los componentes de la torre. • Respaldo de la memoria y los datos de pacientes • Limpieza y ajuste general • Verificación de funcionamiento.
CONDICIONES DEL SERVICIO
PLAZO
El plazo de entrega del servicio es 15 dias Habiles, a partir de la orden de proceder
El servicio consta de un evento , por tanto se debe coordinar con el departamento de Equipamiento Medico Clinica.
LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
se realizara en los ambientes de la Clinica, Avenida Ormachea Calle 2 de Obrajes.
RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas seran computables del 0,3% por dia retrasado
FORMA DE PAGO
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..
ESPECIFICACIONES DE REQUERIMIENTO MANTENIMIENTO VENTILADORES MECANICOS
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
6 | 1 | SERVICIO | VENTILADORES MECANICOS
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Mantenimiento preventivo programado (MPP) se ejecutara bajo cronograma de mantenimiento programado, con previa aprobación de los encargados de áreas involucradas.
En el mantenimiento preventivo se debe inspeccionar y corregir los desperfectos en cuanto a suministros cercanos al equipo.
Cronograma de mantenimiento preventivo.
Elaboración de kardex técnico de cada equipo, si así corresponda.
Ficha técnica, si así corresponda
El servicio de MPP y MCE deberá incluir todo el material e insumos necesarios para realizar los trabajos correspondientes.
En caso de fallas graves que impidan el funcionamiento normal de un determinado equipo, la empresa debe dar un diagnóstico de la falla para su reparación en un plazo no mayor a 48 horas respaldado con un informe técnico pormenorizado de respaldo indicando claramente el repuesto o parte que ocasiona el desperfecto.
Se deberá presentar una garantía de buen funcionamiento como mínimo 90 días
Presentación de informes técnicos y protocolos será de manera única y de acuerdo a los mantenimientos realizados según cronograma y llamadas de emergencia.
Realizar las capacitaciones en cuanto a cuidados y manejo del equipamiento de mayor complejidad, y/o cuando C.S.B.P. Lo requiera.
La empresa adjudicataria deberá presentar un plan de cambio de repuestos, plasmados en un informe técnico por cada equipo y unidad, por separado y debidamente identificado.
No podrá ingresar a personas ajenas sin previa autorización.
El proponente debe expresar su compromiso de responsabilidad del buen manejo durante el mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de los equipos.
CONDICIONES DEL SERVICIO
PLAZO
El plazo de entrega del servicio es 15 dias Habiles, a partir de la orden de proceder
El servicio consta de un evento , por tanto se debe coordinar con el departamento de Equipamiento Medico Clinica.
LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
se realizara en los ambientes de la Clinica, Avenida Ormachea Calle 2 de Obrajes.
RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas seran computables del 0,03% por dia retrasado
FORMA DE PAGO
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..
ESPECIFICACIONES DE REQUERIMIENTO MANTENIMIENTO VIDEOGASTROSCOPIO
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
7 | 1 | SERVICIO | VIDEOGASTROSCOPIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Limpieza general interna y externa que proceda de acuerdo a la naturaleza y funcionamiento del equipo. Revisión general de todas sus partes y accesorios.n cuanto al ajuste, reparación y/o cambio oportuno de piezas que sufran desgaste por el uso.
Realización de los ajustes y/o cambio de piezas que lo requieran por el funcionamiento y servicios que prestan.
Sustitución oportuna de los elementos o partes de los equipos cuya vida útil es limitada
Pruebas electrónicas, calibración y procedimiento de verificación de operación conforme a lo establecido en el manual de mantenimiento y operación del fabricante
CONDICIONES DEL SERVICIO
PLAZO
El plazo de entrega del servicio es 15 dias Habiles, a partir de la orden de proceder
El servicio consta de un evento , por tanto se debe coordinar con el departamento de Equipamiento Medico Clinica.
LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
se realizara en los ambientes de la Clinica, Avenida Ormachea Calle 2 de Obrajes.
RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas seran computables del 0,03% por dia retrasado
FORMA DE PAGO
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..
ESPECIFICACIONES DE REQUERIMIENTO MANTENIMIENTO INSTRUMENTAL QUIRURGICO
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
8 | 1 | SERVICIO | MANTENMIENTO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
MARCA
MODELO
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
20 Pzas. Afilado de 25 tijeras.
18 Pzas. Afilado de 18 Escoplo.
1 Pza. Reparacion de tijera de histeroscopia
1 Pza. Reparacion de Gubia ruskin
3 Pzas. Reparacion pinsas kerrison
CONDICIONES DEL SERVICIO
PLAZO
El plazo de entrega del servicio es 15 dias Habiles, a partir de la orden de proceder
El servicio consta de un evento , por tanto se debe coordinar con el departamento de Equipamiento Medico Clinica.
LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
se realizara en los ambientes de la Clinica, Avenida Ormachea Calle 2 de Obrajes.
RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas seran computables del 0,3% por dia retrasado
FORMA DE PAGO
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..
ESPECIFICACIONES DE REQUERIMIENTO MANTENIMIENTO MONITOR DE SIGNOS VITALES
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
9 | 1 | SERVICIO | MANTENIMIENTO DE MONITOR DE SIGNOS VITALES
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Mantenimiento preventivo programado (MPP) se ejecutara bajo cronograma de mantenimiento programado, con previa aprobación de los encargados de áreas involucradas.
En el mantenimiento preventivo se debe inspeccionar y corregir los desperfectos en cuanto a suministros cercanos al equipo.
Calibracion de los parametros standares de monitorizacion ECG,PANI,SPO2
El servicio de MPP y MCE deberá incluir todo el material e insumos necesarios para realizar los trabajos correspondientes.
CONDICIONES DEL SERVICIO
PLAZO
El plazo de entrega del servicio es 15 dias Habiles, a partir de la orden de proceder
El servicio consta de un evento , por tanto se debe coordinar con el departamento de Equipamiento Medico Clinica.
LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
se realizara en los ambientes de la Clinica, Avenida Ormachea Calle 2 de Obrajes.
RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas seran computables del 0,03% por dia retrasado
FORMA DE PAGO
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..